PET-CT、直线加速器

应用项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 安庆市第一人民医院

编制单位：江苏核众环境监测技术有限公司

2018年9月

建设单位法人代表:

编制单位法人代表:

项  目  负  责  人:

填  表  人：

建设单位 安庆市第一人                      编制单位 江苏核众环境监测

民医院（盖章）                               技术有限公司（盖章）

电话: 0556-5866187                             电话: 025-86573507

传真: 0556-5866151                             传真:025-86573912

邮编: 246000                                       邮编: 210000

地址:安庆市北大门集贤关宜秀        地址:南京市建邺区庐山路168号

大道与学府路交叉口（龙山院区）新地中心二期10层1007室

表一

| 建设项目名称 | 安庆市第一人民医院PET-CT及直线加速器项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 安庆市第一人民医院 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 安庆市北大门集贤关宜秀大道与学府路交叉口处（龙山院区） |
| 主要产品名称 | / |
| 设计生产能力 | / |
| 实际生产能力 | / |
| 建设项目环评时间 | 2016年4月 | 开工建设时间 | 2016年6月 |
| 调试时间 | 2017年11月 | 验收现场监测时间 | 2018年2月 |
| 环评报告表 审批部门 | 安徽省环保厅 | 环评报告表 编制单位 | 核工业二七〇研究所 |
| 环保设施设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 环保设施施工单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 投资总概算 | - | 环保投资总概算 | - | 比例 | - |
| 实际总概算 | - | 环保投资 | - | 比例 | - |
| 验收监测依据 | 1 、法律法规 （1）《中华人民共和国放射性污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会，2003年10月； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017修改版），全国人民代表大会常务委员会，2018年1月1日施行； （3）《建设项目环境保护管理条例》（2017修改版），国务院第682号令，2017年10月1日施行； （4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2014年修正版），国务院令第653号，2014年7月29日施行； （5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年修正版），国家环境保护总局令第31号，2017年12月12日施行； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环 |

| 验收监测依据 | 保部第18号令，2011年5月1日施行； （7）关于发布《射线装置分类》的公告，环境保护部，国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号，2017年12月5日起施行； （8）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日； （9）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日起施行； （10）《安徽省环境保护条例》（2017年修订版），安徽省人民代表大会常务委员会公告第66号，2018年1月1日起施行； （11）《安徽省放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，安徽省环保局2008年9月18日颁布。 2 、验收适用标准 （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） （2）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GBT 14583-93） （3）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001） （4）《电离辐射监测质量保证一般规定》（GB8999-1988） （5）《医用放射性废物管理卫生防护标准》（GBZ133-2002） （6）《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006） （7）《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179-2006） （8）《表面污染测定第一部分：β发射体（最大能量大于 0.15MeV）和α发射体》（GB/ T14056.1-2008） （9）《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011） （10）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB11930-2010） 3、项目环评文件及批复 （1）《安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器及DSA应用项目》及批复 |
| --- | --- |

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） ①剂量限值 根据环评报告，提出的项目辐射工作人员和公众的年有效剂量需控制在《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中个人剂量限值1/4水平以下，具体见表1-1。 表1-1 职业照射和公众照射的剂量限值 类别 ; 剂量限值 ; 项目管理目标 ; 职业照射 ; 连续5年的年平均有效剂量20mSv ; 5mSv ; 公众照射 ; 关键人群连续5年的年平均有效剂量1mSv ; 0.25mSv ; ②表面污染控制水平 表1-2 附录B2 表面污染控制水平 表面类型 ; α放射性物质（Bq/cm2） ; β放射性物质（Bq/cm2） ; ; ; 极毒性 ; 其他 ; 工作台、设备、墙壁、地面 ; 控制区* ; 4 ; 4×10 ; 4×10 ; ; 监督区 ; 4×10-1 ; 4 ; 4 ; 工作服、手套、工作鞋 ; 控制区 ; 4×10-1 ; 4×10-1 ; 4 ; ; ; ; ; 监督区 ; 手、皮肤、内衣、工作袜 ; 4×10-2 ; 4×10-2 ; 4×10-1 ; *该区内的高污染子区除外 ; ③ 非密封源工作场所分类 表1-3附录C1 非密封源工作场所分级 级别 ; 日等效最大操作量（Bq） ; 甲 ; ＞4×109 ; 乙 ; 2×107~4×109 ; 丙 ; 豁免活度值以上~2×107 ; ④放射性废液向环境排放的控制 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定：不得将放射性废液排入普通下水道，除非经审管部门确认是满足下列条件的低放废液，方可直接排入流量大于10倍排放流的普通下水道，并应对每次排放做好记录： a) 每月排放的总活度不超过10ALImin; |
| --- | --- |

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | b) 每一次排放的活度不超过1 ALImin（18F为2.15×108Bq），并且每次排放后用不少于3倍排放量的水进行冲洗。 2、《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011） 重点引用： 6.1.2 有用线束直接投照的防护墙（包括天棚）按初级辐射屏蔽要求设计，其余墙壁按次级辐射屏蔽要求设计，辐射屏蔽设计应符合GBZ T 201.1的要求。 6.1.3 在加速器迷宫门处，控制室和加速器机房墙外30cm处的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h。 6.1.4 穿越防护墙的导线、导管等不得影响其屏蔽防护效果。 6.1.5 X射线能量超过10MV的加速器，屏蔽设计应考虑中子辐射防护。 6.1.6 治疗室和控制室之间应安装监视和对比设备 6.1.7 治疗室应有足够的使用面积，新建治疗室不应小于45m2。 6.1.8 治疗室入口处必须设置防护门和迷路，防护门应与加速器联锁。 6.1.9 相关位置（例如治疗室入口处上方等）应安装醒目的放射指示灯及辐射标志。 6.2.0 治疗室通风换气次数应不小于4次/h。 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 根据相关技术规范，本次验收时采用项目环境影响评价时经环境保护部门确认的声环境标准进行验收。本项目声环境质量与噪声评价标准见表1-4。 表1-4 声环境质量与噪声排放标准 声环境功能区 ; 标准值（dB（A）） ; 标准适用范围 ; ; ; 昼间 ; 夜间 ; 2类 ; 60 ; 50 ; 东、南及北侧 ; 4a类/4类 ; 70 ; 55 ; 西侧 ; |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 1、项目概况 安庆市第一人民医院始建于1953年，是皖西南地区集医疗、科研、教学、保健、预防、康复、急救于一体的大型三级甲等综合医院。龙山院区位于安庆市北大门集贤关，宜秀大道与学府路交叉口处。 安庆市第一人民医院为了适应卫生事业和医疗技术的发展，更好的服务于临床，满足病人日益增长的医疗需求，医院在龙山院区开展核医学科诊断及肿瘤放射治疗，并购置一台PET-CT及一台直线加速器。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的规定，医院于2016年委托核工业二七〇研究所对该项目进行了辐射环境影响评价，安徽省环保厅于2016年5月对该环境影响报告表进行了批复（批复见附件2）。安庆市第一人民医院于2016年11月重新申领了辐射安全许可证（证书编号：皖环辐证[01815]）。许可内容：使用V类放射源，Ⅱ、Ⅲ类射线装置，乙级非密封放射性物质工作场所，有效期至2021年11月6日。（辐射安全许可证见附件3）。 根据国家有关环保法律法规对建设项目竣工环境保护验收的规定和要求，江苏核众环境监测技术有限公司受安庆市第一人民医院的委托，对《安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器及DSA应用项目环境影响报告表》中涉及的PET-CT、直线加速器项目（DSA另行验收）进行竣工环境保护验收监测。在收集查阅有关资料的基础上，编制本验收监测报告表。 本次主要针对安庆市第一人民医院龙山院区新建核医学科及直线加速器项目进行竣工环境保护验收监测。本项目配备一台6/10MeV医用电子直线加速器、1台PET/CT及使用放射性核素18F。 本项目基本信息表见表2-1，安庆市第一人民医院核技术应用基本情况一览表见附表1，直线加速器的相关参数见表2-2，PET-CT中心18F用量见表2-3。

表2-1 项目基本信息表 建设单位 ; 安庆市第一人民医院 ; 通讯地址 ; 安庆市迎江区孝肃路42号 ; 法人代表 ; - ; 邮编 ; 246003 ; 联系人 ; - ; 联系电话 ; - ; 项目名称 ; 安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器应用项目 ; 项目建设地点 ; 安庆市北大门集贤关宜秀大道与学府路交叉口处（龙山院区） ; 建设性质 ; 新 建 ; 环评单位 ; 核工业二七〇研究所 ; 环评时间 ; 2016年4月 ; 审批部门 ; 安徽省环保厅 ; 批复时间 ; 2016年5月 ; 批准文号 ; 皖环函[2016]541号 ; 竣工验收监测单位 ; 江苏核众环境监测技术有限公司 ; 表2-2医用直线加速器的主要技术参数 机型 ; 靶材料 ; 辐射强度（MeV） ; 最大输出剂量率（cGy/min） ; 机架旋转 ; 最大照射野尺寸（cm2） ; 射线最大出线角 ; ; ; ; ; ; X射线 ; 电子束 ; X射线 ; 电子束 ; ELEKTA Precise ; 钨合金 ; 6、10 ; ≤18 ; 600 ; 600 ; ±180° ; 40×40 ; 28° ; 表2-3 PET-CT中心18F用量表 核素名称 ; 18F ; 日最大操作量 ; 单人使用最大量10mCi×日高峰16次=0.16Ci（5.92×109Bq） ; 毒性组别 ; 低毒（0.01） ; 使用时物理状态及操作方式 ; 液态，简单操作（1）* ; 日等效最大操作量 ; 5.92×107Bq ; 年总用量 ; 单人使用最大量10mCi×年平均就诊4000人次=40Ci（1.48×1012Bq） ; 注：*2016年3月7日环境保护部办公厅《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》环办辐射函[2016]430号已将医疗机构使用18F视为“很简单操作”，本次验收仍采用环评阶段经环境保护主管部门确认后的操作方式（简单操作）进行验收。 2、人员概况 医院现有69名辐射工作人员，均配备了个人剂量计；69名辐射工作人员中有21名工作人员未能提供辐射安全培训证书，安庆市第一人民医院应尽快组织未取得辐射安全证书的人员参加培训。安庆市第一人民医院所有辐射工作人员个人剂量及培训证书汇总见附表 2。

3、地理位置及平面布置 安庆市第一人民医院龙山院区位于安庆市北大门集贤关，宜秀大道与学府路交叉口处，医院东侧为马路及安庆南山苑小区，南侧为宜秀大道，西侧为集贤北路及大龙山镇人民政府，北侧为大龙山环镇公路。 本次验收项目位于放疗核医学综合楼，其中加速器位于负一层，核医学科位于一层。放疗医学综合楼东侧为空地，南侧为职业病专科楼，西侧为停车场及在建门诊楼，北侧为综合医院楼，东北侧为老年养护中心。本项目地理位置及平面布置与环评阶段一致。 医院地理位置图见附图1，医院平面布置示意图见附图2，核医学科综合楼周围环境见图2-1~图2-4。本项目环境保护目标一览表见表2-4。 老年养护中心 空地 职业病专科楼 图2-1 综合楼东侧空地及东北侧老年养护中心 图2-2 综合楼南侧职业病专科楼 门诊楼 停车场 综合医院楼 图2-3 综合楼西侧停车场及门诊楼 图2-4 综合楼北侧综合医院楼 表2-4 本项目环境保护目标一览表 保护目标名称 ; 场所 ; 方位 ; 规模 ; 保护要求 ; 医护人员、患者、陪护家属 ; 空地 ; 东侧 ; 流动人员 ; 0.25mSv/a ; ; ; 职业病专科楼 ; 南侧 ; 约500名 ; ; ; 停车场 ; 西侧 ; 流动人员 ; ; ; 综合医院楼 ; 北侧 ; 约500名 ; ; ; 老年养护中心 ; 东北侧 ; 约500名 ;

4、项目变动情况 本项目环评阶段与验收阶段工程调查情况见表2-5。 表2-5 本项目验收内容与环评内容对照表 验收内容 ; 环评内容 ; 本次验收 ; 调查核实 ; 项目数量 ; PET-CT、2台直线加速器及1台DSA ; PET-CT、1台直线加速器 ; 1台DSA另行验收，且目前只运行1台直线加速器 ; 本次验收设备及参数 ; 直线加速器 ; X线：6、15MeV ; 直线加速器 ; X线：6、10MeV ; 医院实际购买一台最大能量为10 MeV加速器 ; 非密封放射性物质 ; 18F ; 日等效最大操作量：5.92×107Bq ; 18F ; 日等效最大操作量：5.92×107Bq ; 与环评一致 ; 密封源 ; 68Ge ; 2*1.85×107 Bq ; 无 ; 实际未配备，实际运行过程中直接采用CT校准 ; 核素操作 ; 18F在分装室通风橱内分装 ; 18F在分装室通风橱内分装 ; 与环评一致 ; 环境保护目标 ; 辐射环境 ; 无 ; 无 ; 与环评一致 ; ; 声环境 ; 职业病专科楼、门诊楼及综合医院楼 ; 职业病专科楼、门诊楼、综合医院楼、老年养护中心 ; 核医学综合楼东北侧约60m在建1栋老年养护中心 ; 5、分期验收情况 安庆市第一人民医院由于运行需要，部分项目分期建设及投运，根据相关法规，分期进行环保验收，具体分期验收情况见表2-6。 表2-6 安庆市第一人民医院分期验收情况一览表 项目名称 ; 工程组成 ; 分期验收情况 ; 安庆市第一人民医院 ; PET-CT ; 本期验收 ; ; 直线加速器 ; 本期验收 ; ; 直线加速器 ; 机器尚未购买，另行验收 ; ; DSA ; 另行验收 ;

原辅材料消耗及水平衡： 无

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、直线加速器工作原理及工作流程 （1）工作原理 医用电子直线加速器通常是以磁控管为微波功率源直线加速器，它的结构单元为：加速管、电子枪、微波系统、调制器、束流传输系统及准直系统、真空系统、恒温水冷系统和控制保护系统。电子枪产生的电子由微波加速波导管加速后进入偏转磁场，所形成的电子束由电子窗口射出，通过2cm左右的空气射到金属钨靶，产生大量高能X线，经一级准直器和滤线器形成剂量均匀稳定的X线束，再通过监测电离室和二次准直器限束，最后到达患者病灶实现治疗目的。 （2）工作流程及产污环节图 医用电子直线加速器工作流程及产污环节见图2-5。 病人按医生安排进入治疗室医生协助病人摆好位置确认无其它人员滞留确认各类按钮工作正常医生退出治疗室、关闭防护门按照医疗方案调好出束时间、角度、剂量开始出束治疗治疗结束、关机、开门，病人离开治疗室。X射线、少量NO 与O XX33 图2-5 医用电子直线加速器工作流程及产污环节图 （3）本项目直线加速器 本项目采用的是ELEKTA Precise（6/10MV）直线加速器，该直线加速器外观见图2-6。 图2-6 本项目所使用直线加速器外观图

2、 PET-CT工作原理及工作流程 （1）工作原理 PET-CT（Positron Emission Tomography and Computer Tomography），全称正电子发射断层与计算机断层诊断技术，是在 PET（Positron Emission Tomography）和CT(Computer Tomography)的基础上发展起来的新设备，充分结合了 PET 高灵敏度和 CT高分辨率的优势。其原理是通过正电子核素或其标记的示踪剂，示踪人体内特定生物物质的生物活动，采用多层、环形排列于发射体周围的探头，由体外探测正电子示踪剂湮灭辐射所产生的光子，然后将获得的信息，通过计算机处理，以解剖影像的形式及其相应的生理参数，显示靶 器官或病变组织的状况，藉此诊断疾病，又称为生化显像或功能分子显像，是目前唯一可以在活体分子水平完成生物学显示的影像技术；同时结合应用高档多排 CT 技术进行精确定位，可精确地提供靶器官的解剖和功能双重信息，并 能够独立完成多排螺旋 CT 的临床显像，大大提高临床使用价值。 正电子发射是放射性核素衰变的方式之一。这类核素在自发的从不稳定状态向基态衰变过程中，从核内释放出与普通电子一样但电荷相反的粒籽，即正电子。正电子是一种反物质，从核内放出后很快与环境中自由电子碰撞湮灭，转化为一对方向相反、能量0.511MeV 的γ光子。如果在这对飞行方向上置一探测器， 便可以几乎同时接受到两个光子，并可推定光子发源（即正电射）点在两探头间连线上。通过环绕 360°排列的多组配对探头，经探头对之间符合线路检验判定每只信号时耦性，排除其他来源射线的干扰，得到探头对连线上的一维信息，再用滤波反射方式，将信号按探头对的空间位置向中心点反投射，便可形成与探头组连线轴平行的断层面正电子反射示踪分布图像。这种探测方式一次只能反映一个层面的信息。实用中常用多层排列的探头对，配合层间符合线路，以利于探测并重建更多层面的图像。 （2）工作流程 本项目18F为外购，医院根据患者预约情况，确定当天所使用的药物剂量，向南京江原安迪科正电子研究发展有限公司订药，医药公司根据医院预约的时间和用量定时送药，药品运输由供药公司负责。医院指定专人负责药物的接收和登记，并暂存到高活室通风橱内，当天用完。18F到货时为装入铅罐内的整罐药液，需要由医护人员按病人所需活度进行分装（在高活室通风橱内进行

分装）。PET-CT放射诊断工作流程及产污环节见图2-7。 1、医护人员在通风橱内根据病人用药情况将相应药物分装至注射器，测定活度，经校对无误后准备注射； 2、在注射室通过静脉注射送入病人体内； 3、注射18F药物病人在注射后候诊室内静躺候诊，待药物代谢至靶器官； 4、进入PET-CT机房，躺在扫描床上，接受PET-CT扫描检查； 5、得到最终的PET-CT扫描图像。 （3）产污环节图 放射性固废、废水 18F：药物分装 摆 位 注射后候诊室等候 药物注射 放射性固废、放射性废水及放射性气溶胶 γ辐射 γ辐射 诊断报告 扫描 X辐射 图2-7 PET-CT工作流程及产污环节示意图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） ⚫ 主要污染源 1、直线加速器 （1）放射性污染；医用电子直线加速器正常工作时放射性污染有X射线、电子线、感生放射性及少量臭氧和氮氧化物。 （2）非放射性污染：医用电子直线加速器在正常工作时产生的非放射性污染主要为医生及患者产生的生活污水、一般医疗废水、生活垃圾、一般医疗废物以及直线加速器排风风机噪声。 2、PET-CT （1）放射性污染：PET-CT项目对工作人员及公众的主要辐射影响是18F衰变产生的γ射线，产生的放射性污染物主要是操作放射性核素产生的医用手套、擦拭纸等放射性固废，洗涤废水和病人注射放射性药物后的排泄物及其冲洗水等放射性废水，操作放射性核素挥发的少量放射性废气。 （2）非放射性污染：PET-CT项目在正常运行过程中产生的非放射性污染主要为医生及患者产生的生活污水、一般医疗废水、生活垃圾及一般医疗废物。 ⚫ 污染防治和安全管理措施 1、屏蔽措施 （1）医用电子直线加速器机房屏蔽措施 本项目直线加速器位于医院核医学综合楼地下一层，本次验收的机房为南侧机房，加速器机房的屏蔽参数见表3-1，平面布置图见附图3。

表3-1 直线加速器机房屏蔽防护参数表 屏蔽防护设计 ; 防护厚度 ; 主屏蔽宽度 ; 东墙 ; 次屏蔽墙 ; 次屏蔽墙：140cm砼 ; -- ; 南墙 ; 主屏蔽墙 ; 主屏蔽墙：280cm砼 ; 460cm ; ; ; 与主屏蔽墙相邻的次屏蔽墙：140cm砼 ; -- ; 西墙 ; 侧屏蔽墙(迷路外墙) ; 副屏蔽墙：100cm砼 ; -- ; ; 迷路内墙 ; 副屏蔽墙：100cm砼 ; -- ; 北墙 ; 主屏蔽墙 ; 主屏蔽墙：300cm砼 ; -- ; ; ; 与主屏蔽墙相邻的次屏蔽墙：160cm砼 ; -- ; 机房顶 ; 主屏蔽墙 ; 主屏蔽墙：260cm砼 ; 460cm ; ; ; 与主屏蔽墙相邻的次屏蔽墙：130cm砼 ; -- ; 防护门 ; 防护门采用15mmPb及200mm硼聚乙烯 ; 与环评差异 ; 环评设计中机房顶主屏蔽墙为250cm砼，次屏蔽墙为120cm砼。（医院为保守，将机房顶部主屏蔽及次屏蔽区各加厚了10cm） ; （2）PET-CT中心防护措施 本项目PET-CT位于核医学综合楼一层，具体屏蔽参数见表3-2，平面布置图见附图4。 分装室内配备了1台通风橱，通风橱具有50mm铅当量的防护能力，放射性药物使用前暂时贮存于通风橱内，药物分装等在通风橱内操作，且操作过程中辐射工作人员配备必要的个人防护用品；医院建有专用衰变池、配有放射性废物桶，用于暂存放射性废水及固废。 表3-2 PET-CT中心控制区屏蔽设计 控制区 ; 室内净面积（m×m） ; 净空高度（m） ; 屏蔽措施 ; 屋顶厚度（mm） ; 防护门窗 ; 分装室 ; 3.0×6.2 ; 4.4 ; 四面均为370mm粘土砖墙 ; 300mm砼 ; 门窗均为6mmPb ; ; ; 普通候诊区 ; 3.0×3.7 ; 4.4 ; 300mm砼 ; ; ; 贵宾休息室 ; 3.0×2.2 ; 4.4 ; 300mm砼 ; ; ; PET/CT扫描室 ; 7.3×7.7 ; 4.4 ; 300mm砼 ; 与环评差异 ; 一致 ; 2、放射性固废处理措施 PET-CT运行过程中产生的放射性固体废物贮存在分装室内的铅箱中，含18F的放射性固体废物贮存在铅箱内自然衰变10个半衰期（18h）后按普通医疗废物处理。分装室配有1个铅箱（规格为300mm×300mm×500mm，20mmPb），医院只在上午进行PET-CT检查，放射性废物当日收集后，次日作为普通医疗垃圾处理。

图3-1 注射室内的放射性废物贮存铅箱 3、放射性废水处理措施 核医学科运行过程中产生的放射性废水及专用厕所冲洗水由专用管道排入衰变池中，衰变池位于核医学综合楼西侧地下，容积约为55m3，医院每日产生的放射性废水不超1m3，18F半衰期较短（109.7min），放射性废液衰变10个半衰期仅需18h，衰变池容积可满足贮存要求。衰变池图纸详见附图5。 4、放射性废气处理措施 分装室内配备了通风橱，通风橱具有50mm铅当量的防护能力并安装了活性炭过滤装置。PET-CT中心使用的18F液态药物在操作过程中会有少量挥发，产生放射性废气。本项目中核素的操作均在通风橱内进行，通风橱设有专用通风管道，少量放射性物质经通风管道排出，排风口高于所在建筑屋脊，满足《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）相关要求。 屋顶排风口 图3-2 分装室内的通风橱 图3-3 通风橱排风口

5、非放射性污染 （1）废气 本项目医用直线加速器使用过程中产生的高能X射线，电离空气产生臭氧和氮氧化物，臭氧常温下可自然分解为氧气，对环境影响较小。医用直线加速器机房设置有送风及排风通道，排风管道位于南墙，医院采用离心风机，风机的排风量为2927m3（加速器机房通风布置见附图4），加速器机房体积为315m3/h，能够满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中“治疗室通风换气次数应不小于4h/次”的要求。 加速器南墙排风系统 设备间排风系统 加速器机房内送风系统 设备间送风系统 图3-4 加速器机房送风及排风系统 （2）噪声 本项目直线加速器排风风机位于核医学综合楼楼顶，根据现场实测，对声环境保护目标（职业病专科楼、门诊楼、综合医院楼、老年养护中心）的影响能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 6、辐射安全管理措施 （1）辐射安全防护管理机构 医院已成立辐射安全防护组织机构，具体见附件4。 （2）辐射安全防护制度 医院已制定各项辐射安全管理规章制度，包括《设备检修和维护制度》、《监测制度》、《放射性同位素使用登记制度》、《PET-CT操作规程》、《放射工作人员岗位职责》、《放射工作人员培训制度》、《DSA操作规程》、《核医学科放射防护管理规定》，详见附件5。 （3）人员配备 医院为本项目配备了8名辐射工作人员，每名辐射工作人员均配备了个人剂量计，建立个人剂量管理档案；辐射工作人员均已参加职业健康体检；8名辐射

工作人员有2名参加培训并取得了辐射安全证书，其余6名工作人员参加了安庆市卫生监督局的放射工作人员培训，但并未发放证书，辐射安全培训证书及培训记录见附件7，个人剂量监测报告见附件9，职业健康体检报告见附件8。 （4）辐射安全措施 1）工作状态指示灯和警示标志 本项目PET-CT控制区入口、PET-CT机房门口、直线加速器门口均粘贴电离辐射警告标志，PET-CT及直线加速器门口设置有工作状态指示灯，符合GB18871-2002规范的电离辐射警告标志的要求，具体见图3-5及图3-6。 电离辐射警示标志 工作状态指示灯 电离辐射警示标志 图3-5 PET-CT机房电离辐射警示标识和工作状态指示灯 工作状态指示灯 电离辐射警示标志 图3-6 医用电子直线加速器机房电离辐射警示标志及工作指示灯 2）门机联锁 本项目直线加速器机房的防护门设置有门机联锁装置，只有防护门关闭到位时才能启动设备工作。现场检查门机联锁装置运行正常可用。

3）影像监视对讲系统 本项目直线加速器机房配备了影像监视对讲系统，能够实时观察机房内的动态，经现场检查，该影像监视对讲系统运行正常。 图3-7 医用电子直线加速器机房影像监视对讲系统 本项目PET-CT中心配备了对讲系统，能够远程实时指导病人摆位，经现场检查，该对讲系统运行正常。 图3-8 PET机房对讲系统 4）急停按钮 本项目直线加速器机房在控制室内操作盒上、固定机座两侧、机房内墙壁上、控制室及迷道内墙壁上、设备室门旁均设有急停按钮，当出现紧急情况时，按下急停按钮即可关闭设备。经现场检查急停按钮正常可用。 设备室门旁 固定机座一侧 固定机座一侧 控制室操作台

机房内北侧墙壁上 机房内南侧墙壁上 迷道内墙上 控制室墙壁上 图3-9 直线加速器机房急停按钮 5）监测仪器及个人防护用品 医院已为 PET/CT 项目配备了2套铅衣、铅围脖、铅眼镜等个人防护用品。 医院为本项目配备1台辐射巡测仪、 1 台表面污染仪及4台个人剂量报警仪。 辐射巡测仪 表面污染仪 个人剂量报警仪 图3-10 辐射监测仪器 6）核医学科分区管理 医院核医学科进行分区管理，分为控制区和监督区，控制区包括分装室、注射后候诊室、PET-CT扫描室及控制区走廊，监督区包括注射前候诊区及PET-CT操作室等。核医学科病人及医生流动路线详见图3-11。

图3-11 核医学科病人及医护流动路线示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、 环境影响报告表的主要结论 “综上所述，安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器及DSA等核技术应用项目符合实践正当性原则，医院已采取和拟采取的辐射安全和防护措施适当，辐射工作人员及周围公众受到的年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。在认真落实环评报告提出的要求，进一步完善辐射安全与环境保护管理机构和各项制度的前提下，从辐射安全和环境影响的角度而言，安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器及DSA等核技术应用项目是可行的” 2、审批部门审批决定 一、项目建设内容：你院已取得安庆市环保局核发的辐射安全许可证，编号：皖环辐证[H0187]。你院拟在龙山院区新建核医学科和放疗科，新增PET/CT和直线加速器项目。项目建成后，医院18F年使用最大1.48E+12Bq，日最大等效操作量为5.92E+7Bq，为乙级开放工作场所；PET/CT内含68Ge放射源2枚，最大活度分别为1.87E+7Bq，为使用Ⅴ类放射源；PET/CT为使用Ⅲ类射线装置。使用2台最大X射线能量为15MV的直线加速器，为使用Ⅱ类射线装置。 你院使用上述放射性同位素和射线装置符合辐射实践正当化的原则，且对周边公众及环境的影响在国家规定的限制内，我厅同意新增上述设备。 二、你院核医学和放疗科均为新建科室，应加强2科室人员的培养，提高辐射安全意识，防止辐射事故发生。 三、在重新申领核发辐射安全许可证前，编写核医学科和放疗科的辐射安全管理制度，并按照你院实际情况修订已有的制度，经源放射防护管理委员会讨论通过后，印发全院执行。 四、明确院辐射防护委员会各位委员的职责，理清医务科和器械科在辐射安全管理中的职责。辐射事故应急预案应予以修订，增加PET和加速器辐射事故的处置办法。 五、加速器机房防护墙混凝土应连续浇筑，混凝土的密度应达到环评报告

表要求，在防护墙上穿孔应设置为Z或U型。 六、我厅委托省辐射监督站和安庆市环保局负责你院的辐射安全日常监管工作。请在收到批复20日内，将你院辐射安全负责人及联络人姓名及联系方式告知上述两单位。每年1月31日前向上述两单位寄送你院上年度辐射安全和防护评估报告。 七、DSA的辐射安全许可证变更应向我厅提出申请。在PET/CT或任一台加速器调试完成后，向我厅重新申请核发辐射安全许可证，方可正式使用治疗病人；在PET/CT或任一台加速器使用3个月内分期向我厅申请环境保护竣工验收。

3、环评及批复要求落实情况 根据环评报告表中提出的管理要求和安徽省环保厅对安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器及DSA应用项目环境影响报告表的审批意见，江苏核众环境监测技术有限公司进行了现场验收检查，检查结果见表4-1及表4-2。 表4-1 环评要求落实情况汇总表 检查内容 ; 环评要求 ; 执行情况 ; 辐射安全管理机构 ; 建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。 ; 医院已成立辐射安全管理机构。 ; 辐射安全和防护措施 ; 辐射工作场所屏蔽效果满足相关标准要求。 ; 安庆市第一人民医院严格执行“三同时”制度，核医学科、医用直线加速器机房屏蔽结构详见表3-1~表3-2，根据现场实测，辐射工作场所可满足相关屏蔽要求。 ; ; 非密封放射性物质工作场所功能区域布置应符合国家有关规定和要求。 ; PET-CT 工作场所控制区和监督区划分明显，符合辐射 GB18871-2001 中有关辐射工作场所的分区规定。 ; ; 安全措施、防护措施 ; 医用电子直线加速器 ; 直线加速器机房门口设置有电离辐射警告标志及工作状态指示灯；机房的防护门设置有门机联锁装置，只有防护门关闭到位时才能启动设备工作；机房配备了影像监视对讲系统，能够实时观察机房内的动态；机房在控制室内操作盒上、固定机座两侧、机房内墙壁上、控制室及迷道内墙壁上、设备室门旁均设有急停按钮，当出现紧急情况时，按下急停按钮即可关闭设备。 ; ; ; PET-CT中心 ; PET-CT 工作场所进行了分区设置，并设置病人和工作人员双通道，避免了交叉辐射；PET-CT 工作场所控制区入口处、机房防护门表面设置有电离辐射警告标志，在 PET-CT 机房门口安装有工作状态指示灯；放射性核素操作人员配备有铅围脖、铅衣、铅眼镜等个人防护用品； PET-CT机房内配备了对讲系统，能够远程实时指导病人摆位。 ; ; 放射性三废处置 ; 放射性固体废物经收集后自然衰变10 个半衰期作为普通医疗废物处理；放射性废水排入衰变池，衰变池共三格，当最后一级满容量后排入医院污水处理系统。后排入医院污水管网；放射性废气经通风橱专用通风管道排出，排风口高于所在建筑屋脊。 ;

辐射安全管理 ; 建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。 ; 医院已制定各项辐射安全管理规章制度，包括《设备检修和维护制度》、《监测制度》、《放射性同位素使用登记制度》、《PET-CT操作规程》、《放射工作人员岗位职责》、《放射工作人员培训制度》、《DSA操作规程》、《核医学科放射防护管理规定》。 ; 人员配备 ; 对辐射工作人员进行辐射防护和安全培训和考核。 ; 医院已为本项目配备8名辐射工作人员，工作人员有2名参加培训并取得了辐射安全证书，其余6名工作人员参加了安庆市卫生监督局的放射工作人员培训，但并未发放证书（培训合格证书及培训记录见附件7）。 ; ; 对辐射工作人员定期进行个人剂量监测并建立个人剂量监测档案。 ; 医院已委托中国建材检验认证集团安徽有限公司对辐射工作人员开展个人剂量监测，已建立了个人剂量监测档案（个人剂量检测报告见附件 9）。 ; ; 对辐射工作人员建立职业健康监护档案。 ; 医院定期组织辐射工作人员进行职业健康体检，已建立了职业健康监护档案（放射工作人员职业健康体检报告见附件 8）。 ; 监测仪器和防护用品 ; 配置表面污染监测仪。 ; 医院已为本项目配置 1 台表面污染监测仪。 ; ; 配置环境辐射剂量巡测仪。 ; 医院已为本项目配置 1 台 X-γ辐射巡测仪。 ; ; 配置个人剂量报警仪。 ; 医院已为本项目配置4 台个人剂量报警仪。 ; ; 辐射工作人员工作时随身佩戴个人剂量计。 ; 医院已为8名辐射工作人员配备了个人剂量计。 ; 其他 ; 非密封放射性物质转让须及时到环保部门办理审批及备案手续。 ; 安庆市第一人民医院在非密封放射性物质转让前，均到环保部门办理审批及备案手续。 ;

表4-2环评批复要求落实情况汇总表 批复要求 ; 执行情况 ; 核医学和放疗科均为新建科室，应加强2科室人员的培养，提高辐射安全意识，防止辐射事故发生。 ; 医院已为本项目配备8名辐射工作人员，工作人员有2名参加培训并取得了辐射安全证书，其余6名工作人员参加了安庆市卫生监督局的放射工作人员培训，但并未发放证书。 ; 在重新申领核发辐射安全许可证前，编写核医学科和放疗科的辐射安全管理制度，并按照你院实际情况修订已有的制度，经源放射防护管理委员会讨论通过后，印发全院执行。 ; 已增加核医学和放疗科辐射安全管理制度，并已根据实际情况修订现有制度。 ; 明确院辐射防护委员会各位委员的职责，理清医务科和器械科在辐射安全管理中的职责。辐射事故应急预案应予以修订，增加PET和加速器辐射事故的处置办法。 ; 已明确院辐射防护委员会各位委员的职责，并理清医务科和器械科在辐射安全管理中的职责；事故应急预案已重新修订。 ; 加速器机房防护墙混凝土应连续浇筑，混凝土的密度应达到环评报告表要求，在防护墙上穿孔应设置为Z或U型。 ; 加速器机房防护墙混凝土连续浇筑，混凝土的密度已达到环评报告表要求，防护墙上穿孔设置为U型。 ; 我厅委托省辐射监督站和安庆市环保局负责你院的辐射安全日常监管工作。请在收到批复20日内，将你院辐射安全负责人及联络人姓名及联系方式告知上述两单位。每年1月31日前向上述两单位寄送你院上年度辐射安全和防护评估报告。 ; 医院已按要求报送年度辐射安全和防护评估报告。 ;

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 监测方法见表5-1。 表5-1 监测方法 监测项目 ; 监测方法 ; X-γ辐射剂量率 ; 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-1993） 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001） 《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011） ; 环境噪声 ; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） ; α、β表面污染 ; 《表面污染测定 第一部分β发射体（E βmax >0.15MeV）和α 发射体）》（GB/T14056.1-2008） ; 2、监测仪器 本项目监测所采用仪器参数见表5-2~表5-6。 表5-2 辐射巡测仪参数 仪器名称 ; 辐射巡测仪 ; 仪器型号 ; FH40G+FHZ672E-10 ; 仪器编号 ; 030360+11395 ; 生产厂家 ; THERMO FISHER公司 ; 能量响应 ; 30keV~4.4MeV ; 量程 ; 10nSv/h~1Sv/h ; 检定证书编号 ; Y2017-0075609 ; 检定单位 ; 江苏省计量科学研究院 ; 检定有效期 ; 2017.9.8-2018.9.7 ; 表5-3 表面沾污仪参数 仪器名称 ; 表面污染计量仪 ; 仪器型号 ; RADIAGEM2000+SABG-100 ; 仪器编号 ; 5073+0792 ; 生产厂家 ; CANBERRA ; 能量响应 ; 主机探测器：40keV-1.5MeV, SABG100探头：α>3MeV; β>150KeV ; 量程 ; 0-10000cps ; 检定证书编号 ; Y2017-0075608 ; 检定单位 ; 江苏省计量科学研究院 ; 校准日期（有效期一年） ; 2017年9月8日 ;

表5-4 声级计参数 仪器名称 ; 声级计 ; 仪器型号 ; AWA6228 ; 仪器编号 ; 108287 ; 生产厂家 ; 杭州爱华 ; 频率范围 ; 10Hz～20kHz ; 量程 ; 25～130dB(A) ; 检定证书编号 ; E2017-0090592 ; 检定单位 ; 江苏省计量科学研究院 ; 检定有效期 ; 2017.11.28-2018.11.27 ; 表5-5 声校准器参数 仪器名称 ; 声校准器 ; 仪器型号 ; AWA6221A ; 仪器编号 ; 1004726 ; 频率范围 ; 10Hz～20kHz ; 校准证书编号 ; E2017-0075601 ; 检定单位 ; 江苏省计量科学研究院 ; 检定有效期 ; 2017.9.6~2018.9.5 ; 表5-6 风速仪 仪器名称 ; 风速仪 ; 仪器编号 ; 38558513 ; 校准证书编号 ; 180117 ; 检定单位 ; 江苏省质量技术监督气象仪器计量站 ; 检定有效期 ; 2018.4.25~2019.4.24 ; 3、监测因子、频次及时间 监测因子：X-γ辐射剂量率；α、β表面污染；环境噪声。 监测频次：每个监测点位测量一次。 监测时间：2018年2月7日，2018年5月29日。监测期间气象参数见下表。 表5-7 监测时段气象参数统计表 监测时间 ; 监测项目 ; 气象条件 ; 温度(℃) ; 湿度(%) ; 风速（m/s） ; 2018-2-7 ; X-γ辐射剂量率 β表面污染 ; 晴 ; -2-10 ; 42-56 ; 0.4-1.2 ; 2018-5-29 ; 环境噪声 ; 晴 ; 22-28 ; 45-51 ; 0.5-1.1 ;

4、人员能力 监测人员经考核并持有合格证书上岗。监测由专业人员按操作规程操作仪器，每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否良好，并做好现场记录。 5、质量保证及质量控制 （1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 （2）监测方法采用国家有关部门颁布的标准。 （3）监测仪器每年按规定定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 （4）监测报告严格实行三级审核制度。

表六

验收监测内容： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求和该项目环境影响报告表的评价意见，结合现场勘查和本次验收的工艺特点，本项目竣工环境保护验收监测内容为： （1）检查项目的运行工况是否符合建设项目竣工环境保护验收监测要求，监测正常运行工况条件下①加速器机房及周围辐射环境现状及声环境现状；②PET-CT机房周围辐射环境现状。 （2）监测、检查落实环评报告表和环保部门批复提出的各项辐射污染防治措施情况及其效果。 （3）检查已制定的各项辐射管理制度是否符合相关法规要求。 （4）检查项目建设、运行期间的环境管理情况。

表七

验收监测期间生产工况记录： 本项目验收工况见下表。 验收内容 ; 工作场所 ; 额定工况 ; 验收工况 ; ELEKTA Precise直线加速器 ; 加速器机房 ; X射线能量为6/10MV，电子线最大能量为18MeV,最大剂量率为600cGy/min。 ; X射线能量为10MV，最大剂量率为600cGy/min，检测机房上方时射线方向向上，检测南侧屏蔽体时射线方向向南，检测西侧屏蔽体时射线方向向上，检测北侧屏蔽体时射线方向向北。 ; 18F ; 核医学科 ; 18F日等效最大操作量为5.92E+7Bq。 ; 验收当日18F日等效操作量为7.4×106Bq（19.95mCi）。 ;

验收监测结果： 根据监测结果可知，在当前验收工况下，加速器机房及控制室周围辐射剂量率范围在（103~277）nSv/h之间，满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》 （GBZ126-2011）中“在加速器迷宫门处、控制室和加速器机房墙外30cm处的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h”的要求。 根据监测结果可知，核医学科工作场所辐射剂量率在（56~304）nSv/h之间，满足周围剂量当量率不大于2.5μSv/h的要求。控制区β表面污染范围在（0.28~1.23）Bq/cm2 ，监督区β表面污染范围在（0.29~0.38）Bq/cm2 ，满足《电离辐射防护与辐 射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“工作台、地面控制区β放射性物质小于40 Bq/cm2 ，监督区β放射性物质小于4Bq/cm2 ”的放射性表面污染控制水平要求。 根据监测结果可知，龙山院区厂界昼间噪声为52.5 dB（A）~60.3 dB（A），夜间噪声为45.2 dB（A）~51.7 dB（A），厂界排放噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应要求；大龙山镇政府昼间噪声为51.7 dB（A），夜间噪声为44.6 dB（A），能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应要求；加速器机房四周昼间噪声为53.7 dB（A）~57.1 dB（A），夜间噪声为45.2 dB（A）~46.3 dB（A），加速器机房四周环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应要求。

辐射工作人员和公众年有效剂量评价 （1）职业人员 目前医院为直线加速器配备了5名辐射工作人员，核医学科配备了3名辐射工作人员。根据医院提供的近半年的个人剂量检测结果可知（表7-5），直线加速器及核医学科辐射工作人员最近一年内个人剂量结果最大值分别为0.07mSv/a和0.18mSv/a，能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中职业人员剂量限值要求及本项目剂量约束值要求。 表7-5 个人剂量检测结果 序号 ; 姓名 ; 工作地点 ; 2017.7.1~2017.9.30 ; 2017.10.1~2017.12.31 ; 2018.1.1~2018.3.31 ; 2018.4.1~2018.6.30 ; 1 ; 胡原草 ; 加速器机房 ; 0.04 ; 未检出 ; 未检出 ; — ; ; 2 ; 何宜生 ; 未检出 ; 未检出 ; 未检出 ; — ; ; 3 ; 余嘉文 ; 0.04 ; 未检出 ; 0.03 ; — ; ; 4 ; 程进 ; 0.03 ; 未检出 ; 003 ; — ; ; 5 ; 鲍亮亮 ; — ; 未检出 ; 0.11 ; — ; 6 ; 江道安 ; 核医学科 ; 未检出 ; 0.06 ; 0.02 ; — ; ; 7 ; 马少林 ; 0.04 ; 0.05 ; 0.09 ; — ; ; 8 ; 苏小兵 ; 未检出 ; 未检出 ; 未检出 ; — ; （2）公众 本项目评价的公众为医院内的非辐射工作人员及陪护的人员。取现场最大检测结果进行估算，计算未扣除环境本底剂量率，详见表7-6，则核医学科及直线加速器周围公众年有效剂量分别为0.11mSv/a和0.104mSv/a。 综上所述，辐射工作人员和公众年有效剂量能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应人员剂量限值要求及本项目剂量约束值要求。同时医院应定期组织职业人员进行辐射安全防护培训，增强辐射工作人员辐射防护意识，尽可能避免人员的意外照射，通过各种辐射安全防护措施保证辐射工作人员所受的个人累积剂量控制在本项目剂量约束值范围内。 表7-6 公众年有效剂量估算结果 医用直线加速器 ; 序号 ; 人员性质 ; 可能到达场所最大监测值 （μSv/h） ; 年受照时间（h） ; 居留因子 ; 人员有效剂量（mSv） ; 1 ; 公众 ; 0.277 ; 1500 ; 1/4 ; 0.104 ; 核医学科 ; 序号 ; 人员性质 ; 可能到达场所最大监测值 （μSv/h） ; 年受照时间（h） ; 人员有效剂量 （mSv） ; 1 ; 公众 ; 0.11 ; 1000 ; 0.11 ; 注:核医学科控制区公众无法入内,非辐射工作人员及陪护人员可能受到的外照射主要来自控制区边界。保守取接触时间为 1000h/a。 ;

表八

验收监测结论： （1）工程概况：本次验收监测项目为安庆市第一人民医院PET-CT及一台直线加速器项目。医院配备了一台PET-CT，利用18F进行显像诊断，日等效最大操作量为5.92×107Bq；医院配备了一台ELEKTA Precise直线加速器，射线能量为6/10MV。 （2）辐射屏蔽措施：本项目直线加速器通过建造一定厚度的混凝土屏蔽墙及铅防护门屏蔽射线；核医学科四周墙体通过370mm砖墙、屋顶采用300mm混凝土及铅防护门屏蔽射线，分装室内配置了铅通风橱，注射室内配置了铅废物箱，药物分装在通风橱内操作。 现场检测结果表明： 加速器机房及控制室周围辐射剂量率范围为（103~277）nSv/h之间，满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》 （GBZ126-2011）中“在加速器迷宫门处、控制室和加速器机房墙外30cm处的周围剂量当量率应不大于2.5μSv/h”的要求。 核医学科工作场所辐射剂量率在（56~304）nSv/h之间，满足周围剂量当量率不大于2.5μSv/h的要求。控制区β表面污染范围在（0.28~1.23）Bq/cm2 ，监督区β表面污染范围在（0.29~0.38）Bq/cm2 ，满足《电离辐射防护与辐源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“工作台、地面控制区β放射性物质小于40 Bq/cm2 ，监督区β放射性物质小于4Bq/cm2 ”的放射性表面污染控制水平要求。 （3）保护目标剂量：经分析，辐射工作人员和公众的年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中剂量限值要求和项目管理目标中剂量约束值要求。 （4）辐射安全措施：本项目PET-CT入口、PET-CT机房门口、直线加速器门口均粘贴电离辐射警告标志，PET-CT及直线加速器门口设置有工作状态指示灯；直线加速器机房的防护门设置有门机联锁装置；直线加速器机房配备了影像监视对讲系统，PET-CT机房设置有对讲系统；直线加速器机房在控制室内操作盒上、固定机座两侧、机房内墙壁上、控制室及迷道内墙壁上、设备室门旁均设有急停按钮；放射性核素操作人员配备有铅衣、铅眼镜、铅围脖、铅帽等个人防护用品；医院已为本项目配备 1 台表面污染监测仪、1 台X-γ辐射巡测仪及4台个人剂量报警仪；医

院对辐射工作人员进行了个人剂量监测和职业健康体检，并建立了个人剂量监测档案和职业健康监护档案。 （5）辐射安全管理：安庆市第一人民医院已成立了辐射安全管理机构，并制定了相关的辐射安全管理规章制度；8名辐射工作人员中有2名参加培训并取得了辐射安全证书，其余6名工作人员参加了安庆市卫生监督局的放射工作人员培训，但并未发放证书。 （6）噪声：根据监测结果，加速器机房四周环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应要求；龙山院区厂界及敏感点处噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应要求。 综上所述，安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器应用项目竣工环保验收监测结果满足其相关环境影响报告表的审批意见以及环评报告中辐射安全管理要求，建议该项目通过竣工环境保护验收。