核技术利用建设项目

安庆市第一人民医院DSA机房建设项目

环境影响报告表

安庆市第一人民医院

2020年9月

环境保护部监制

核技术利用项目

安庆市第一人民医院DSA机房建设项目

环境影响报告表

建设单位名称：        安庆市第一人民医院

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：           安庆市迎江区孝肃路42号

邮政编码：       246004          联 系 人：   鲁吉林

电子邮箱： 1104608591@qq.com    联系电话： 13074088670

填 表 说 明

1. 此环境影响报告表按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的要求进行编制；

2. 以下核技术利用建设项目需填报此环境影响报告表：

（1）制备PET用放射性药物的；

（2）医疗使用Ⅰ类放射源的；销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的；

（3）使用Ⅱ类、Ⅲ类放射源的；

（4）生产、使用Ⅱ类射线装置的；

（5）乙、丙级非密封放射性物质工作场所；

（6）在野外进行放射性同位素示踪试验的。

放射源分类见《关于发布放射源分类办法的公告》（国家环境保护总局公告2005年第62号），射线装置的分类见《关于发布射线装置分类的公告》（环境保护部和国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号）。

3. 此环境影响报告表中当量剂量与有效剂量等效使用。

目    录

表1 项目基本情况	1

1  建设单位基本情况、项目建设规模及任务由来	1

1.1  建设单位基本情况	1

1.2  项目建设目的及规模	2

1.3  任务由来	3

2  项目选址情况分析	3

表2 放射源	24

表3 非密封放射性物质	24

表4 射线装置	25

表5 废弃物	26

表6 评价依据	27

表7 保护目标与评价标准	29

1  评价内容及目的	29

2  评价原则	29

表8 环境质量和辐射现状	34

1  项目地理位置及场所位置	34

2  环境现状评价的对象、监测因子和监测点位	39

3  监测方案、质量保证措施及监测结果	39

3.1  监测方案	39

3.2  质量保证措施	39

3.3  监测结果	39

4  环境现状调查结果评价	43

表9 项目工程分析与源项	44

表10 辐射安全与防护	48

1  项目安全设施	48

1.1  项目工作场所布局及分区	48

1.2  工作场所辐射防护屏蔽设计	50

1.3  辐射安全与防护设施	51

1.5  管理措施	51

2  事故预防措施	52

表11 环境影响分析	53

1  建设阶段对环境的影响	53

2	运行阶段对环境的影响	53

2.1  非辐射环境影响分析	53

2.2  辐射环境影响分析	55

3  辐射工作人员和公众年有效剂量评价	58

3.1  辐射工作人员年有效剂量评价	58

3.2 公众年有效剂量评价	60

3.3 介入治疗其他注意事项	61

4  产业政策符合性分析	62

6  选址可行性分析	63

7  实践正当性分析	63

8  代价利益分析	63

8  事故影响分析	64

8.1  潜在事故分析	64

8.2  异常事件防范措施	64

表12 辐射安全管理	65

1  辐射安全与环境保护管理机构的设置	65

2  辐射安全管理规章制度	65

3  关于监测计划和监测仪器	66

4  关于辐射安全与防护培训	66

5  关于职业健康体检	67

6  关于年度安全状况评估	67

7  辐射事故应急	67

表13 本项目“三同时”措施一览表	68

表14 结论与建议	70

1	结论	70

2  建议与意见	73

表15 审批	74

# 表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | 安庆市第一人民医院DSA机房建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安庆市第一人民医院 |
| 法人代表 | 鲍习化 | 联系人 | 鲁吉林 | 联系电话 | 13074088670 |
| 注册地址 | 安庆市迎江区孝肃路42号 |
| 项目建设地点 | 安庆市宜秀区宜秀大道与集贤北路交叉口处（龙山院区） |
| 立项审批部门 | 安庆市第一人民医院 医疗器械管理委员会 | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资（万元） | 2360 | 项目环保投资 （万元） | 130 | 投资比例（环保投资/总投资） | 5.51% |
| 项目性质 | □新建 (改建 □扩建 □其他 | 占地面积（m2） | 188m2 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性物质 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | (使用 | (Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  | 其他 | / |
| 1 建设单位基本情况、项目建设规模及任务由来 1.1 建设单位基本情况 安庆市第一人民医院（以下简称“医院”）始建于1953年，是皖西南地区集医疗、科研、教学、保健、预防、康复、急救于一体的大型三级甲等综合医院，为广东医科大学附属安徽安庆医院，皖南医学院护理学院，安徽医科大学和皖南医学院教学医院。 医院目前已开展放射治疗、介入放射学、X射线影像诊断等项目，其中该院核医学开展项目为骨密度测量。医院已开展放射诊疗工作多年，拥有直线加速器、DSA、螺旋CT和DR等一大批设备，具有较好开展辐射工作的基础。 |

医院现有三个院区，分别为位于安庆市迎江区孝肃路42号的本部院区、位于华中路187号的东部院区和位于宜秀区宜秀大道与集贤北路交叉口的龙山院区。龙山院区工程于2016年9月20日开工，2019年12月19日建成，占地约18.84万平方米，总投资约13.68亿元，按三甲综合医院配置建设。医院拥有30余名专家被全省各医学高校聘为兼职正、副教授，其中硕士生导师3名。医院在职职工1430人，其中专业技术人员1309人，包括高级职称180余人、研究生学历以上人员100余人。龙山院区建设已于2015年12月31日取得安庆市宜秀区环境保护局《关于安庆市第一人民医院龙山院区建设项目环境影响报告书的批复函》（宜秀环建函〔2015〕75号，见附件2）。 安庆市第一人民医院已重新申领辐射安全许可证（皖环辐证〔01815〕，见附件1），发证日期2016年11月7日，有效期至2021年11月6日。许可种类和范围：使用V类放射源，II、III类射线装置，乙级、丙级非密封放射性物质工作场所。其中批准的V类放射源为68Ge、总活度为2*1.85E+7Bq，批准的乙级非密封放射性物质工作场所为18F、5.92E+7Bq（日等效最大操作量）、1.48E+12Bq（年最大使用量），批准的射线装置共计21台，III类射线装置18台，II类射线装置3台。 1.2 项目建设目的及规模 为完善安庆市及其周边区域医疗服务设施，优化医疗资源布局，安庆市第一人民医院拟建的3间DSA机房分别为医技楼1#住院楼（地下1层，地上10层）一层放射科DSA1室和DSA2室以及四层复合手术室，并在各DSA机房内使用一台DSA，用于医学影像诊断及介入治疗。2020年3月，安庆市第一人民医院医疗器械管理委员会评审通过本项目立项，详见附件2。 目前医院从事辐射工作人员的共有81人，根据医院工作安排，本项目建成后，将新增4名辐射工作人员，同时从医院现有辐射工作人员中抽调3名作为本建设项目辐射工作人员。 为完成安庆地区新冠疫情防控医疗保障工作、保护医护人员的身体健康，四层复合手术室已在疫情期间按照辐射机房的要求完成防护施工，且已安装了DSA设备底座，详见附件18。 医院本次环评的射线装置一览表见表1-1。 表1-1 安庆市第一人民医院本次环评射线装置一览表 序号 射线装置名称 型号 数 量 管电压 kV 管电流 mA 类别 工作场所名称 活动种类 环评情况及审批时间 许可 情况 备注 1 DSA 未定 1 150 1250 II 医技楼1#住院楼一层放射科 DSA1室 使用 本次环评 未许可 / 2 DSA 未定 1 150 1250 II 医技楼1#住院楼一层放射科 DSA2室 使用 本次环评 未许可 / 3 DSA Artis phenol 1 125 1000 II 医技楼1#住院楼四层复合手术室 使用 本次环评 未许可 / 1.3 任务由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）、关于发布《射线装置分类》的公告（公告2017年第66号）等法律法规的规定，该项目中DSA属于II类射线装置，医院应当编制环境影响报告表。受安庆市第一人民医院委托，中国建材检验认证集团安徽有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司通过资料调研、现场监测、评价分析，编制该项目环境影响报告表，委托书见附件3。 2 项目选址情况分析 安庆市第一人民医院龙山院区位于安庆市宜秀区宜秀大道与集贤北路交叉口，医院地理位置示意图见图1-1。本项目所在院区东侧为马路和安庆南山苑小区，南侧为宜秀大道，西侧为集贤北路及大龙山镇人民政府，北侧为大龙山环镇公路。项目周边概况图见图1-2。本项目三间DSA机房分别为医技楼1#住院楼一层放射科DSA1室和DSA2室以及四层复合手术室，其中DSA1室和DSA2室毗邻设置，共用机房东侧的控制室、洁物库房和二次换鞋室，两间机房的西侧为患者走廊，DSA1室北侧为病人准备间、设备间、导管库房、南侧为DSA2室，DSA2室南侧为病人准备间、设备间、导管库房，两间机房楼下为地下车库，机房楼上为检验科，其中DSA1室楼上为档案室1，DSA2室楼上为分子实验室3和分子实验室4；复合手术室东侧为操作间、污染通道，南侧为污物走廊，西侧为刷手台、体外循环间，北侧为洁净走廊，机房楼下为家属等候区，机房楼上为空调设备间。 DSA1室和DSA2室所在楼层及周边平面布局情况见图1-3~图1-5，复合手术室所在楼层及周边平面布局情况见图1-6~图1-9。

图1-1  医院地理位置示意图

图1-2  项目周边环境概况图

图1-3  DSA1室DSA2室所在医技楼1#住院楼一层局部平面布局

图1-4  DSA1室和DSA2室上方（医技楼1#住院楼二层局部平面布局）

图1-5  DSA1室和DSA2室立面示意图

图1-6  复合手术室所在医技楼1#住院楼四层局部平面布局

图1-7  复合手术室正下方（医技楼1#住院楼三层局部平面布局）

图1-8  复合手术室正上方（医技楼1#住院楼五层局部平面布局）

图1-9  复合手术室立面示意图

3 项目“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目“三线一单”符合性分析如下： 3.1 生态保护红线 拟建项目周边区域内无自然保护区及风景名胜区等生态环境敏感区域，根据安徽省人民政府发布的《安徽省生态保护红线》，安庆市生态保护红线总面积为5559.38km2，其中一级管控面积为560.92平方公里，二级管控面积为4998.46平方公里，列全省第一位，生态红线管控面积占市域面积的41.06%。本项目位于安庆市宜秀区宜秀大道与集贤北路交叉口处龙山院区（北纬N30.553618东经E117.024082），与安庆市生态保护红线最近（安庆市一水厂水源地：长江取水口）直线距离约12km，不在安庆市生态保护红线范围内。安徽省生态保护红线图见附件4。 3.2 环境质量底线 本项目营运期排放的污染物能够满足相应标准要求，不会改变区域环境功能。因此本项目在做好各项污染防治措施条件下，对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量等级。 3.3 资源利用上线 项目用水由安庆市政管网供应，项目用电来自安庆市供电系统提供。项目原辅材料、水、电供应充足，生产过程尽可能合理利用和节约能耗，最大限度减少物耗、能耗，符合资源利用上线要求。 3.4 环境准入负面清单 本项目选址区域不涉及负面清单项目。 综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态敏感保护区内；各污染物均不超标；有效地控制污染，较好地贯彻了清洁生产原则；符合环境准入标准和要求。 4 辐射安全管理现状 4.1 原有核技术利用项目许可情况 安庆市第一人民医院现有辐射安全许可证编号为皖环辐证[01815]，许可种类和范围为：使用II类、III类射线装置，有效期至2021年11月6日。 医院现有的II类、III类射线装置（两台DSA除外）已按相关要求进行了环境影响评价备案、取证及验收工作，相关II类、III类装置环境影响评价批复文件见附件5，II类、III类装置验收文件见附件6。医院现有核技术应用项目情况见表1-2。 表1-2 医院现有核技术利用项目清单 序号 射线源名称 类别 批准的活度 活动种类 1 68Ge V 2*1.85E+7Bq 使用 序号 工作场所等级 批准的日等效最大操作量 活动种类 1 乙级 18F 5.92E+7Bq（日等效最大操作量） 1.48E+12Bq（年最大使用量） 使用 序号 射线装置 名 称 型号 工作场所 类别 数量 环评及许可 情况 使用 情况 参数 1 直线加速器 PRECISE 龙山院区地下一层放疗科 II 1 已环评、 许可、 验收 在用 X线： 6MV 10MV 2 DSA ALLURA XPER FD20A 本部院区 医技楼2楼 II 1 已环评、 许可， 未验收 在用 125kV 800mA 3 PET-CT umi510 龙山院区核医学放疗综合楼一层核医学科 III 1 已环评、 许可、 验收 在用 150kV 500mA 4 模拟定位机 SL-ID 龙山院区地下一层放疗科 III 1 在用 120kV 500mA 5 CT SOMATOM DEFINITIONAS 龙山院区CT机房 III 1 在用 6 碎石机 KDE-2001A 老院区外科大楼碎石中心 III 1 在用 110kV 50mA 8 高频乳腺 X射线机 HAWK-2M 老院区医技楼1号机房 III 1 在用 35kV 200mA 9 全景牙片机 OP200 老院区医技楼2号机房 III 1 在用 76kV 6.4mA 10 CT 上海联影 160 III 1 已环评、 许可、 验收 在用 140kV 420mA 11 DR DRXEVOLUTION 龙山院区DR机房 III 1 在用 150kV 800mA 12 小C臂机 BRIVO OEC850（GE） 老院区手术室 III 1 在用 110kV 20mA 13 CT GE HISPEED FX/I 老院区医技楼 III 1 在用 140kV 420mA 14 DR 新东方 1000 老院区医技楼4号机房 III 1 在用 150kV 800mA 15 DR AristiosVX PLU 老院区医技楼3号机房 III 1 在用 150kV 800mA 16 胃肠X光机 HP51-7 老院区医技楼二楼6号机房 III 1 在用 150kV 800mA 17 透视机 DHXS02 老院区放射科 III 1 在用 80kV 200mA 18 移动式 X光机 IME-100L 老院区医技楼 III 1 在用 150kV 640mA 19 小C臂机 AS BVLIBRD 手术室 III 1 在用 110kV 50mA 20 小C臂机 REM-100L 手术室 III 1 在用 110kV 50mA 21 DSA INFINIXNS 本部院区 医技楼2楼 II 1 已环评、 许可， 未验收 在用 125kV 800mA 22 DSA / 龙山院区医技楼一楼DSA1室 II 1 本次 环评 / 150kV 1250mA 23 DSA / 龙山院区医技楼一楼DSA2室 II 1 / 150kV 1250mA 24 DSA Artis phenol 龙山院区医技楼四复合手术室 II 1 / 125kV 1000mA 4.2 辐射安全管理情况 ⑴ 辐射安全管理机构 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年12月12日环境保护部第五次部务会议通过的《环境保护部关于修改部分规章的决定》第二次修正）的要求，安庆市第一人民医院已根据现有核技术应用项目现状，于2018年8月重新调整了放射防护管理委员会（见附件7），包括1名主任委员、3名副主任委员、15名委员；委员会下设办公室，办公室设在医疗器械科，辐射安全负责人由刘军担任。该院放射防护管理委员会组成上涵盖了现有核技术应用所直接涉及的科室，在框架上基本符合要求；但内容不够完善，管理机构虽明确了负责人及各成员，但未明确辐射安全负责人及其职责。 ⑵ 辐射工作人员个人剂量、体检、培训情况 根据《放射性同位素与射线裝置安全许可管理办法》2008修正版（国家环境保护部令第3号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第18号令）的要求，安庆市第一人民医院为对辐射工作人员所受剂量进行控制，委托中国建材检验认证集团安徽有限公司及天津瑞丹辐射检测评估有限责任公司进行个人剂量检测（见附件8），并在2019年10月进行了职业健康体检，辐射工作人员体检报告见附件9。2019年4月1日~2020年3月31日个人剂量计送检结果及体检情况、培训情况详见表1-3。根据附表1-3可知：医院现有辐射工作人员81名，2019年4月1日~2020年3月31日全年累计所受附加剂量在0.01~1.36mSv范围内；其中医院从事介入工作的辐射工作人员全年累计所受附加剂量为0.28mSv，均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB l8871-2002）关于辐射工作人员剂量限值的要求。 表1-3 辐射工作人员个人剂量检测结果 序号 姓名 职业类别 有效剂量（mSv） 年有效 剂量 （mSv） 2019.4.1~ 2019.6.30 2019.7.1~ 2019.9.30 2019.10.1~ 2019.12.31 2020.1.1~ 2020.3.31 徐青 2A / 0.03 0.03 0.06 0.12 徐万里 2A 0.005 / / / 0.005 蒋宝琴 2A / / 0.0662 0.1489 0.2151 程辉 2A / 0.09 0.005 0.08 0.175 许允 2A / 0.05 0.005 0.08 0.135 刘国栋 2A / 0.16 0.005 0.07 0.235 江庆 2A / 0.07 0.005 0.04 0.115 姚尚 2A / 0.005 0.005 0.08 0.09 胡兴兵 2A / 0.02 0.005 0.12 0.145 伍万壮 2A / 0.08 0.005 0.04 0.125 张春花 2A 0.27 0.1964 0.0948 0.1312 0.6924 丁清 2A 0.03 / / / 0.03 陈明朗 2A 0.01 / / / 0.01 金涛 2E 0.2745 / / / 0.2745 陈志恒 2A / 0.005 0.01 0.11 0.125 何宜生 2D 0.07 0.053 0.0873 0.026 0.2363 程进 2D 0.091 0.0735 0.0937 0.0937 0.3519 苏小兵 2D / 0.082 0.0805 1.0676 1.2301 殷明海 2A 0.285 0.1532 0.1415 0.1514 0.7311 严加丰 2A 0.249 0.1068 0.0954 0.1218 0.573 徐俊顺 2A 0.559 0.1354 0.0809 0.1132 0.8885 刘阳 2A 0.284 0.1638 0.1261 0.1011 0.675 谈黄 2A 0.208 0.1255 0.0959 0.14 0.5694 王金林 2A 0.005 / / / 0.005 江谋应 2A 0.02 / / / 0.02 潘功义 2A 0.005 / / / 0.005 胡原草 2C 0.088 0.1198 0.0704 0.0388 0.317 鲍亮亮 2D 0.228 / 0.1052 0.3974 0.7306 胡涛 2D / / / 0.0511 0.0511 朱晨 2D 0.101 0.1207 0.0509 0.0814 0.354 陈立豪 2D / / / 0.0331 0.0331 杨沫 2D 0.122 0.1032 0.0641 0.0654 0.3547 余嘉文 2D 0.101 0.0421 0.0463 0.1248 0.3142 江昊 2D / / / 0.0694 0.0694 朱和玲 2D / 0.4102 0.0559 0.0598 0.5259 江道安 2D 0.162 0.092 0.0888 0.034 0.3768 冯晶晶 2A 0.194 0.0784 0.0839 0.1376 0.4939 江滢 2A 0.007 0.0127 0.0577 0.1103 0.1877 吴婷 2A 0.114 0.0805 0.0479 0.0984 0.3408 王娟 2A 0.297 / 0.0595 0.0373 0.3938 张大伟 2A 0.108 0.054 0.1067 0.059 0.3277 金张龙 2A / 0.042 / 0.0392 0.0812 程南生 2A 0.089 0.1375 0.0615 0.111 0.399 王永佩 2A 0.181 0.0297 0.0479 0.0748 0.3334 刘靖 2A 0.132 0.0697 0.0577 0.0894 0.3488 李敏 2A 0.203 0.1315 0.1065 0.1147 0.5557 王泳 2A 0.098 0.0845 0.0751 0.0623 0.3199 汪强 2A / / 0.1139 0.1088 0.2227 张翔 2A / / 0.0451 0.1122 0.1573 陈雪慧 2A / / 0.0812 0.123 0.2042 王忆 2A / / 0.0481 0.0262 0.0743 徐征 2A / / 0.056 0.0212 0.0772 李菊艳 2A 0.1027 0.0127 0.0951 0.0501 0.2606 马少林 2D 0.175 0.1319 0.0441 0.088 0.439 温少军 2A 0.287 0.1007 0.0698 0.1898 0.6473 洪琴 2A / / 0.639 0.1083 0.7473 段小娟 2A / / 0.056 0.1126 0.1686 段鸣芳 2A / / 0.0747 0.1141 0.1888 盛元媛 2A / / / 0.463 0.463 朱晗芳 2A 0.007 0.7052 0.0368 0.1596 0.9086 曹鉴 2A 0.139 0.1043 0.0862 0.056 0.3855 蔡苁容 2A 0.233 0.0729 0.0639 0.1457 0.5155 肖健 2A 0.007 0.4897 0.0774 0.134 0.7081 李斌 2A 0.239 0.1167 0.113 0.1181 0.5868 李晓雪 2A / / 0.054 0.1392 0.1932 程铿 2A / 0.1054 0.0749 1.0108 1.1911 吴剑 2A 0.224 0.1555 0.1374 0.1097 0.6266 赵启发 2A 0.341 0.0127 0.0888 0.131 0.5735 潘家发 2A 0.163 0.0328 0.0964 0.0799 0.3721 石清 2A 0.197 0.244 0.0446 0.646 1.1316 陈芳 2A 0.337 0.0393 0.073 0.1016 0.5509 程京花 2A 0.182 0.1061 0.0273 0.1747 0.4901 田曼丽 2A 0.124 0.0127 0.0721 0.0905 0.2993 胡泉 2A 0.198 0.0895 0.0451 0.0104 0.343 刘翰 2A 0.134 0.0975 0.0688 1.0651 1.3654 刘唐华 2A 0.132 0.1042 0.082 0.0498 0.368 张群 2A 0.143 0.0923 0.1022 0.1042 0.4417 刘军 管理人员 沈振 管理人员 蔡文静 2A 0.213 0.1198 0.0534 0.1115 0.4977 马春林 2A 0.007 0.3381 0.1303 0.1676 0.643 注：“/”表示该送检周期未佩戴个人剂量计。 医院81名辐射工作人员，其中2名为管理人员，除管理人员外的所有辐射工作人员均参加了在岗期间/上岗前的职业健康体检，结果为可继续从事放射工作。 医院已有85人（其中辐射工作人员81人）于2019年9月参加了在安庆举办的辐射安全与防护知识培训班的学习，全部考核合格并取得了合格证书。 表 1-4 辐射工作人员辐射安全培训、职业健康体检情况汇总表 序号 姓名 职业 分类 培训证书编号 体检结果 年有效剂量 （mSv） 徐青 2A 皖2015071070 可继续从事放射工作 0.12 徐万里 2A 皖2015071051 可继续从事放射工作 0.005 蒋宝琴 2A 皖环辐培B1929082 可继续从事放射工作 0.2151 程辉 2A 皖2015071078 可继续从事放射工作 0.175 许允 2A 皖2015071077 可继续从事放射工作 0.135 刘国栋 2A 皖2015071067 可继续从事放射工作 0.235 江庆 2A 皖2015071075 可继续从事放射工作 0.115 姚尚 2A 皖2015071071 可继续从事放射工作 0.09 胡兴兵 2A 皖2015071069 可继续从事放射工作 0.145 伍万壮 2A 皖2015071076 可继续从事放射工作 0.125 张春花 2A 皖2015071059 可继续从事放射工作 0.6924 丁清 2A 皖2014031070 可继续从事放射工作 0.03 陈明朗 2A 皖2015071057 可继续从事放射工作 0.01 金涛 2E 皖2015071050 可继续从事放射工作 0.2745 陈志恒 2A 皖环辐培B1929049 可继续从事放射工作 0.125 何宜生 2D 皖环辐培B1929063 可继续从事放射工作 0.2363 程进 2D 皖环辐培B1929062 可继续从事放射工作 0.3519 苏小兵 2D 皖2015071083 可继续从事放射工作 1.2301 殷明海 2A 皖环辐培B1929044 可继续从事放射工作 0.7311 严加丰 2A 皖环辐培B1929043 可继续从事放射工作 0.573 徐俊顺 2A 皖环辐培B1929046 可继续从事放射工作 0.8885 刘阳 2A 皖环辐培B1929047 可继续从事放射工作 0.675 谈黄 2A 皖环辐培B1929045 可继续从事放射工作 0.5694 王金林 2A 皖2015071049 可继续从事放射工作 0.005 江谋应 2A 皖2015071048 可继续从事放射工作 0.02 潘功义 2A 皖2015071052 可继续从事放射工作 0.005 胡原草 2C 皖环辐培B1929064 可继续从事放射工作 0.317 鲍亮亮 2D 皖环辐培B1929065 可继续从事放射工作 0.7306 胡涛 2D 皖环辐培B1929068 可继续从事放射工作 0.0511 朱晨 2D 皖环辐培B1929069 可继续从事放射工作 0.354 陈立豪 2D 皖环辐培B1929070 可继续从事放射工作 0.0331 杨沫 2D 皖环辐培B1929071 可继续从事放射工作 0.3547 余嘉文 2D 皖环辐培B1929061 可继续从事放射工作 0.3142 江昊 2D 皖环辐培B1929080 可继续从事放射工作 0.0694 朱和玲 2D 皖环辐培B1929066 可继续从事放射工作 0.5259 江道安 2D 皖2015071084 可继续从事放射工作 0.3768 冯晶晶 2A 皖2015071056 可继续从事放射工作 0.4939 江滢 2A 皖2015071065 可继续从事放射工作 0.1877 吴婷 2A 皖2015071039 可继续从事放射工作 0.3408 王娟 2A 皖2015071040 可继续从事放射工作 0.3938 张大伟 2A 皖2015071043 可继续从事放射工作 0.3277 金张龙 2A 皖2015071038 可继续从事放射工作 0.0812 程南生 2A 皖2015071037 可继续从事放射工作 0.399 王永佩 2A 皖环辐培B1929074 可继续从事放射工作 0.3334 刘靖 2A 皖环辐培B1929073 可继续从事放射工作 0.3488 李敏 2A 皖2015071082 可继续从事放射工作 0.5557 王泳 2A 皖2015071041 可继续从事放射工作 0.3199 汪强 2A 皖环辐培B1929053 可继续从事放射工作 0.2227 张翔 2A 皖环辐培B1929056 可继续从事放射工作 0.1573 陈雪慧 2A 皖环辐培B1929055 可继续从事放射工作 0.2042 王忆 2A 皖环辐培B1929054 可继续从事放射工作 0.0743 徐征 2A 皖环辐培B1929057 可继续从事放射工作 0.0772 李菊艳 2A 皖环辐培B1929075 可继续从事放射工作 0.2606 马少林 2D 皖环辐培B1929050 可继续从事放射工作 0.439 温少军 2A 皖2015071061 可继续从事放射工作 0.6473 洪琴 2A 皖环辐培B1929058 可继续从事放射工作 0.7473 段小娟 2A 皖环辐培B1929059 可继续从事放射工作 0.1686 段鸣芳 2A 皖环辐培B1929052 可继续从事放射工作 0.1888 盛元媛 2A 皖环辐培B1929072 可继续从事放射工作 0.463 朱晗芳 2A 皖环辐培B1929076 可继续从事放射工作 0.9086 曹鉴 2A 皖环辐培B1929081 可继续从事放射工作 0.3855 蔡苁容 2A 皖2015071053 可继续从事放射工作 0.5155 肖健 2A 皖2015071062 可继续从事放射工作 0.7081 李斌 皖2015071055 可继续从事放射工作 0.5868 李晓雪 2A 皖环辐培B1929086 可继续从事放射工作 0.1932 程铿 2A 皖2015071064 可继续从事放射工作 1.1911 吴剑 2A 皖2015071063 可继续从事放射工作 0.6266 赵启发 2A 皖2015071080 可继续从事放射工作 0.5735 潘家发 2A 皖2015071036 可继续从事放射工作 0.3721 石清 2A 皖2015071081 可继续从事放射工作 1.1316 陈芳 2A 皖2015071042 可继续从事放射工作 0.5509 程京花 2A 皖2015071044 可继续从事放射工作 0.4901 田曼丽 2A 皖2015071046 可继续从事放射工作 0.2993 胡泉 2A 皖2015071045 可继续从事放射工作 0.343 刘翰 2A 皖2015071079 可继续从事放射工作 1.3654 刘唐华 2A 皖2015071085 可继续从事放射工作 0.368 张群 2A 皖2015071047 可继续从事放射工作 0.4417 刘军 皖环辐培B1929078 / / 沈振 皖环辐培B1929077 / / 蔡文静 2A 皖2015071054 可继续从事放射工作 0.4977 马春林 2A 皖2015071058 可继续从事放射工作 0.643 倪永丰 2E 皖2015071073 可继续从事放射工作 / 娄大庆 2E 皖2015071072 可继续从事放射工作 / 彭成杰 2E 皖2015071073 可继续从事放射工作 / 王海燕 2E 皖2015071074 可继续从事放射工作 / ⑶ 工作场所及辐射环境监测 为确保医院核技术应用项目的辐射安全可靠，医院每年委托有资质的放射卫生技术服务机构对各辐射工作场所进行辐射水平检测。 ⑷ 辐射安全管理制度 医院已成立了放射防护管理委员会，暂未明确各成员的岗位职责（附件7）；医院目前已制定了一系列的辐射安全管理制度包括《放射工作人员剂量监测制度》、《放射工作人员健康体检制度》、《放射工作人员培训制度》、《监测制度》、《放射性同位素使用登记制度》、《核医学科放射防护管理规定》、《介入治疗管理制度》、《导管室安全管理制度》、《档案管理制度》、《放射检查须知》、《影像质量保证方案》等（部分管理制度见附件10），并制定了《放射意外事故及防护应急预案》（附件19）。医院目前制定的制度基本满足《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中的有关防护要求，但尚存在一些问题和需进一步明确的内容，医院放射防护管理委员会应牵头对医院现有的辐射安全与防护相关制度进行系统修订（修订建议见表1-4），提高制度的可操作性，做到所有辐射工作都有章可循，有制度保障。 表1-4 现有规章制度修订建议 序号 制度名称 存在的问题 修订建议 1 放射防护管理委员会 未明确各成员的岗位职责 细化各管理工作的责任部门及岗位职责。 2 监测制度 缺少内部监测计划 应明确医院内部日常自行监测计划的内容、频次相关内容。 3 应急预案 应急管理机构分工不明确、无公安部门上报的联系方式 应明确各相关人员分工，确保应急预案的针对性和可行性；增加公安部门联系方式。 ⑸ 关于年度安全评估情况 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年12月12日环境保护部第五次部务会议通过的《环境保护部关于修改部分规章的决定》第二次修正）的要求，安庆市第一人民医院已于2020年4月在全国核技术利用辐射安全申报系统上报了年度评估报告，见附件11。

# 表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

# 表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

# 表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量（MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线机：包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | II | 1 | / | 150 | 1250 | 医用诊断及介入治疗 | 医技楼1#住院楼一层 放射科DSA1室 | / |
| 2 | DSA | II | 1 | / | 150 | 1250 | 医用诊断及介入治疗 | 医技楼1#住院楼一层 放射科DSA2室 |  |
| 3 | DSA | II | 1 | Artis phenol | 125 | 1000 | 医用诊断及介入治疗 | 医技楼1#住院楼四层 复合手术室 |  |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（(A） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度(Bq) | 贮存 方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 表5 废弃物

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放量 | 排放口浓度 | 暂存 情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O3、NOx | 气态 | / | / | 少量 | 少量 | / | / | DSA1室和DSA2室通过排风机进入大气、复合手术室通过新风系统进入大气，O3自动分解为O2。 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/l，固体为mg/kg，气态为mg/m3，年排放总量用kg。

2.含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度用比活度(Bq/l，或Bq/kg，或Bq/m3)，年排放总量分别用Bq和kg。

# 表6 评价依据

| 法规 文件 | 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版），2018年12月29日修订，2018年12月29起施行； 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起施行； 《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日起施行； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日起施行； 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》；国务院令第709号修改，2019年3月2日起施行； 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日起施行； 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》；国家环境保护部令第47号修订，2017年12月20日起施行； 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国环境保护部第18号令，2011年5月1日起施行； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部第44号令，2018年4月28日起施行； 《关于发布射线装置分类办法的公告》，环境保护部和国家卫生和计划生育委员会公告，2017年第66号，2017年12月5日起实施； 《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》，原国家环保总局，环发[2006]145号； 《放射工作人员职业健康管理办法》，中华人民共和国卫生部令第55号，2007年3月23日经卫生部部务会议讨论通过，自2007年11月1日起施行； 《安徽省环境保护条例》，安徽省人大常委会公告第66号，2018年1月1日起施行； 《安徽省放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，安徽省环保局2008年9月18日颁布。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）； 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）； 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-93）； 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）； 《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）； 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 |
| 其他 | 安庆市第一人民医院医疗器械管理委员会关于本项目的决议； 安庆市第一人民医院核技术应用项目环保条文执行情况相关材料； 项目场址本底检测报告； 安庆市第一人民医院提供的其它材料； 《安徽省生态环境状况公报》（2019年）。 |

# 表7 保护目标与评价标准

1 评价内容及目的 （1）对项目施工期和运行期的非辐射环境影响进行评价分析。 （2）对项目拟建地址进行辐射环境质量本底现状监测，以掌握场所及周围的辐射环境质量本底现状水平，并对项目进行辐射环境影响预测评价。 （3）对不利影响提出防治措施，把辐射影响减少到“可合理达到的尽可能低水平”。 （4）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求，为项目的辐射环境管理提供科学依据。

2 评价原则 此次评价遵循《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的辐射防护“三原则”： （1）实践的正当性； （2）剂量限制和潜在照射危险限制； （3）防护与安全的最优化。

3 评价重点 辐射环境：DSA机房辐射防护屏蔽措施评价以及辐射工作人员和公众所受附加剂量评价。 非辐射环境：该项目产生的废水和固废均依托院区现有设施处理，此次评价对废水和固废依托院区现有设施处理的可行性进行分析；以及对DSA机房通风系统排出其运行产生的少量臭氧和氮氧化物进行可行性分析。 3.1 辐射环境 3.1.1 评价范围 按照HJ10.1-2016《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》的规定，并结合项目特点，确定辐射环境评价范围为该项目核技术应用场所周围50m的区域。 3.1.2 保护目标 该项目周围50m范围辐射环境保护目标主要为该医院从事放射诊疗的辐射工作

人员和项目应用场所周围其他非辐射工作人员及公众人员。50m范围内保护目标有医技楼1#楼内的患者、医护人员及流动人员。 本项目50m范围内主要保护目标具体见表7-1。本项目50m评价范围为医技楼1#住院楼和院内道路，详见图1-2。 表7-1 DSA机房50m范围内保护目标 项目 环境保护目标（50m范围内） 方位 距离（m） 人数 周边点位 保护目标 性质 DSA1室和DSA2室 DSA机房、操作间 辐射工作人员 职业 / / 约7人 医技楼1#住院楼 其他楼层及科室 流动人员、 患者、医护人员 公众 本楼 3-50 约400人 地下室 流动人员 公众 下方 3 约20人 院内道路 流动人员 公众 西北、西南、东南 35-50 约50人 复合手术室 DSA机房、操作间 辐射工作人员 职业 / / 约7人 空调设备层 无人员长期居留 公众 上方 2 / 医技楼1#住院楼 其他楼层及科室 流动人员、 患者、医护人员 公众 本楼 5-50 约400人 院内道路 流动人员 公众 东北、东南 20-50 约50人 3.1.3 评价标准 1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）： 重点引用： B1剂量限值 本附录所规定的剂量限值适用于实践所引起的照射，不适用于医疗照射，也不适用于无任何主要责任方负责的天然源的照射。 本附录所规定的剂量限值与潜在照射的控制无关，也与决定是否和如何实施干预无关，但实施干预的工作人员应遵循第11章中的有关要求。 B1.1职业照射 B1.1.1 剂量限值 B1.1.1.1应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值； 由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv； 任何一年中的有效剂量，50mSv； 眼晶体的年当量剂量，150mSv； 四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。 B1.1.2 特殊情况 在特殊情况下，可依据第 6章6.2.2所规定的要求对剂量限值进行如下临时变更： 依照审管部门的规定，可将B1.1.1.1中a)项指出的剂量平均期破例延长到10个连续年；并且，在此期间内，任何工作人员所接受的年平均有效剂量不应超过20mSv，任何单一年份不应超过50mSv；此外，当任何一个工作人员自此延长平均期开始以来所接受的剂量累计达到100mSv时，应对这种情况进行审查； 剂量限制的临时变更应遵循审管部门的规定，但任何一年内不得超过50mSv，临时变更的期限不得超过5年。 B1.2 公众照射 B1.2.1剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值； 年有效剂量，1mSv； 特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv； 眼晶体的年当量剂量，15mSv:； 皮肤的年当量剂量，50mSv。 本项目管理目标：DSA介入手术医生取国家标准的1/2作为剂量约束值，其他职业人员和公众成员取国家标准的1/4作为剂量约束值（即：DSA介入手术医生年有效剂量不超过10mSv；其他职业人员年有效剂量不超过5mSv；公众成员年有效剂量不超过0. 25mSv）。 2）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）： 重点引用： 4.7 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用X射线设备防护性能的专用要求 4.7.1 透视曝光开关应为常断式开关，并配有透视限时装置。 4.7.2 在机房内应具备工作人员在不变换操作位置情况下能成功切换透视和摄影功能的控制键。 4.7.3 X射线设备应配备能阻止使用焦皮距小于20cm的装置。 4.7.4 X射线设备的受检者入射体表空气比释动能率应符合WS76的规定。 4.7.5 X射线设备在确保铅屏风和床侧铅挂帘等防护设施正常使用的情况下，按附录Ｂ中Ｂ.1.2的要求，在透视防护区测试平面上的空气比释动能率应不大于400μGy/h（按附录C图C.3的要求）。 5.1 X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。 5.2 每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于标准要求。 5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： a）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表7-2要求。 b）医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录D。 c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。 表7-2 介入X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型 有用线束方向铅当量 （mm） 非有用线束方向铅当量 （mm） 介入X射线设备机房 2 2 5.4 在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求 （ 其检测方法及检测条件按7.2和附录B中B.6的要求）： a）具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5µSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 5.5 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检 者状态。 5.6 机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5.7 机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示 灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。 5.8 患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留 在机房内。 5.9每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表7-3基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要。 表7-3 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型 工作人员 患者和受检者 个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品 辅助防护设施 介入放射学 操作 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 —

参考资料： 1）《安徽省生态环境状况公报》（2019年）： 2019年，全省伽玛辐射空气吸收剂量率（含宇宙射线贡献值）平均值为101纳戈瑞/小时，范围为60～130纳戈瑞/小时。 2）《辐射防护手册》第一、三分册，李德平、潘自强主编。

# 表8 环境质量和辐射现状

1 项目地理位置及场所位置 安庆市第一人民医院龙山院区位于安庆市宜秀区宜秀大道与集贤北路交叉口，医院地理位置示意图见图1-1。本项目所在院区东侧为马路和安庆南山苑小区，南侧为宜秀大道，西侧为集贤北路及大龙山镇人民政府，北侧为大龙山环镇公路，项目周边概况图见图1-2。本项目拟建的3间DSA机房分别为医技楼1#住院楼一层放射科DSA1室和DSA2室以及四层复合手术室，三间机房周边情况见表8-1。机房场址现状见图8-1。 表8-1 DSA机房周边关系表 机房名称 北侧 南侧 西侧 东侧 机房上方 机房下方 DSA1室 病人准备间、设备间、导管库房 DSA2室 患者走廊 控制室、洁物库房、 二次换鞋室 分子实验室3/分子实验室4 地下车库 DSA2室 DSA1室 病人准备间、设备间、导管库房 患者走廊 控制室、洁物库房、 二次换鞋 病理科档案室1 地下车库 复合 手术室 洁净走廊 污物走廊 刷手台、体外循环间 操作间、污染通道 空调设备间 家属等候区 门诊医技楼入口 DSA2室外 图8-1 本项目三间机房周围环境现状图

DSA1室楼上分子实验室三/四 DSA1室西侧房间 DSA1室北侧房间 DSA1室东侧房间 续图8-1 本项目三间机房周围环境现状图

DSA2室东侧 DSA2室南侧（DSA1室） DSA1室和DSA2室西侧患者走廊 DSA2室北侧 续图8-1 本项目三间机房周围环境现状图

DSA1室和DSA2室机房下方地下车库 DSA2室机房上方档案室 复合手术室东侧 复合手术室南侧污物走廊 续图8-1 本项目三间机房周围环境现状图

复合手术室西侧洗手区 复合手术室北侧污物通道 复合手术室上方空调设备间 复合手术室下方过道 续图8-1 本项目三间机房周围环境现状图 2 环境现状评价的对象、监测因子和监测点位 评价对象：机房场址周围辐射环境现状 监测因子：周围环境辐射水平 监测点位：在机房场址周围布置监测点位，一层DSA两间机房设18个监测点位，复合手术室设9个监测点位. 3 监测方案、质量保证措施及监测结果 3.1 监测方案 监测项目：γ辐射空气吸收剂量率 监测布点：在机房场址周围布置监测点位，具体点位见图8-2 监测时间：2020年5月25日 监测方法：《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001） 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002） 数据记录及处理：每个点位读取3个数据，读取间隔不小于20s，并待计数稳定后读取数值，每组数据计算每个点位的平均值并计算方差。 3.2 质量保证措施 监测单位：中国建材检验认证集团安徽有限公司，公司已通过检验检测机构资质认定；监测布点质量保证：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）有关布点原则进行布点；监测过程质量控制质量保证：本项目监测按照《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）的要求，实施全过程质量控制。 3.3 监测结果 监测单位：中国建材检验认证集团安徽有限公司 监测仪器：X、γ射线测量仪（AT1121），仪器编号ACTC-SB-73-1，校准证书号为DYjl2019-6239，检定有效期为2019.08.20-2020.08.19，不确定度为3.6%（k=2），环境连续X及γ射线剂量率能量响应范围为15keV-10MeV。 评价方法：参照《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）标准要求，监测结果见表8-2和表8-3，详细结果见附件12。 表8-2 DSA1室和DSA2室γ辐射空气吸收剂量率检测结果 点位序号 测量点位描述 测量结果（μGy/h） 1 DSA1室内距地1m处 0.12 2 DSA2室内距地1m处 0.13 3 患者走廊距地1m处 0.13 4 DSA2室南侧病人准备室内距地1m处 0.13 5 DSA2室南侧设备间内距地1m处 0.13 6 DSA2室南侧导管库房内距地1m处 0.14 7 资料室内距地1m处 0.13 8 洁物库房内距地1m处 0.14 9 控制室内距地1m处 0.14 10 二次换鞋室内距地1m处 0.14 11 二次换鞋室北侧房间内距地1m处 0.14 12 DSA1室北侧导管库房内距地1m处 0.13 13 DSA1室北侧设备间内距地1m处 0.13 14 DSA1室北侧病人准备室内距地1m处 0.14 15 DSA2室顶棚上方（档案室1）距地1m处 0.14 16 DSA1室顶棚上方（分子实验室3）距地1m处 0.14 17 DSA1室顶棚上方（分子实验室4）距地1m处 0.14 18 DSA场所地板下方（地下车库）距地1.7m处 0.12 注：1、测量值未扣除宇宙射线响应，检测点位见示意见图8-1； 2、DSA1和DSA2室位于医技楼1#住院楼一层。 为检测示意点位。 图8-2 DSA1室和DSA2室检测点位示意图 表8-3 复合手术室γ辐射空气吸收剂量率检测结果 点位序号 测量点位描述 测量结果（μGy/h） 1 复合手术室内距地1m处 0.14 2 清洁区走廊距地1m处 0.14 3 污物通道距地1m处 0.14 4 操作间内距地1m处 0.14 5 污物走廊距地1m处 0.14 6 体外循环间内距地1m处 0.14 7 刷手台距地1m处 0.14 8 复合手术室顶棚上方（空调设备间）距地1m处 0.13 9 复合手术室地板下方（家属等候区）距地1m处 0.13 注：1、测量值未扣除宇宙射线响应，检测点位见示意见图8-2； 2、复合手术室位于医技楼1#住院楼四层。 为检测示意点位。 图8-3 复合手术室检测点位示意图 4 环境现状调查结果评价 由表8-2和表8-3可知，本项目应用场所及周边环境现状本底在0.12～0.14μGy/h范围内（Sv与Gy之间转换系数取1），根据《安徽省生态环境状况公报》（2019年）中数据显示，2019年，全省伽玛辐射空气吸收剂量率（含宇宙射线贡献值）平均值为101nGy/h，范围为60～130nGy/h。由此可知，本项目建设位置周围环境监测值与安徽省天然贯穿辐射水平相当，属于正常本底范围。

# 表9 项目工程分析与源项

1 工程设备和工艺分析 1.1 工作原理 数字减影血管造影X射线机（DSA）是计算机与常规血管造影相结合的一种辅助治疗的检查方法，是集电视技术、影像增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科技手段于一体的系统。DSA主要采用时间减影法，即将造影剂未达到欲检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。 数字减影血管造影系统（DSA）是采用X射线进行诊断治疗的设备。因诊断目的不同有很大的差别，但其基本结构都是由产生X射线的X射线管、供给X射线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制X射线的“量”和“质”及爆光时间的控制装置等设备组成。X射线管由阴极和阳极组成，阴极通常是装在聚焦杯中的钨灯丝，阳极靶则根据应用的需要，由不同的材料制成各种形状，一般用高原子序数的难熔金属（如钨、铂、金、钽等）制成，典型X射线管示意图见图9-1。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速到很高的速度，到达靶面被靶突然阻挡从而产生X射线。 图9-1 典型X射线管示意图 1.2 DSA设备系统组成 血管造影机系统组成： Gantry，俗称“机架”或“C型臂”，由“L”臂、PIVOT、“C”臂组成，同时还包了数字平板探测器、球管、束光器等部件；专业手术床；Atlas机柜；球管和数字平板探测器分别通过各自的水冷机控制温度；图像处理系统。 DSA技术是常规血管造影术和计算机处理技术相结合的产物，其基本原理和技术为：X线穿过人体各解剖结构形成荧光影像，经平板探测器增强后为电视摄像管采集而形成视频摄像。再经对数增幅和模/数转换形成数字影像，产生数字减影图像。 基于本项目机房西侧设有患者通道防护门，南侧设观察窗和医生通道防护门，在安装设备时应合理安排手术台及机头位置，避免有用线束直接照射门窗及管线口位置。 图9-2 常见DSA外观示意图 1.3 操作流程 DSA在进行曝光时分为两种情况： 第一种情况（拍片）：操作人员采取隔室操作的方式（即操作医师在控制室内对病人进行曝光），通过控制DSA的X射线系统曝光，采集造影部位图像。具体方式是受检者位于机房检查床上，医护人员调整好X线球管、人体、影像增强器三者之间的距离，然后进入操作室，关好防护门。医生、操作人员通过操作间的电子计算机系统控制DSA的X系统曝光，采集造影部位图像。医生通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。 第二种情况（透视）：医生需进行手术治疗时，采用近台同室操作方式，通过控制DSA的X线系统曝光，对患者的部位进行间歇或连续式透视。具体方式是受检者位于机房手术床上，介入手术医生位于手术床旁，距DSA的X线管0.3~1.0m处，在非主射束方向，配备个人防护用品（如铅防护衣、铅橡胶围脖、铅防护眼镜、铅橡胶手套等），同时手术床旁设有屏蔽挂帘，介入治疗中，医师根据操作需求，踩动手术床下的脚踏开关启动DSA的X线系统进行透视（DSA的X线系统连续发射X射线），通过显示屏上显示的连续画面，完成介入操作，医生、护士佩戴防护用品。 DSA的诊疗流程及产污环节大致程序如图9-3所示： 图9-3 DSA介入手术诊疗流程及产污环节示意图

2 污染源项描述 2.1 施工期污染源分析 本次环评涉及的三间DSA机房是在医院现有建筑内，并未新增用地，其中DSA1室和DSA2室目前为毛坯，复合手术室因疫情防控需要已完成防护施工及设备基座安装。本项目施工期仅涉及机房少量的防护装饰工程以及DSA设备的安装，项目施工工程量小、施工工艺简单、施工周期短，且施工期产生的少量废水和固体废物均可依托医院现有的处理措施进行处理。同时由于施工期对环境产生的影响均为暂时的、可逆的，随着施工期的结束，影响即自行消除。 2.2 运行期污染源分析 1、正常工况： （1）放射性污染 本项目DSA只有在开机并处于出束状态时才会发出X射线。其主要用于血管造影检査及配合介入治疗。一次血管造影检査需要时间很短，因此血管造影检査的辐射影响较小；而介入治疗需要长时间的透视和大量的摄片，而对医生和医务人员有一定的附加辐射剂量。单台手术，视手术情况的复杂性，X射线出束时间不同，X射线出束时间约在10分钟到30分钟之间，平均每台手术出束时间约为15min。 （2）废气 本项目在DSA开机并曝光时，X射线电离空气，会产生臭氧和氮氧化物。本项目DSA曝光时间很短，臭氧和氮氧化物的产生量极少，机房拟设置机械排风机进行换气。 （3）固体废物 本项目DSA装置采用数字成像，医院根据病人的需要打印胶片，打印出来的胶片由病人带走自行处理。本项目主要产生的固体废物为工作人员及病人的办公、生活垃圾、介入手术中产生的医疗废物。 （4）废水 本项目DSA采用先进的实时成像系统，注入的造影剂不含放射性，无废显影液和定影液产生；工作人员及病人所产生的医疗废水、生活污水量较小，医院产生污水经医院自有的污水处理系统处理达到预处理标准后排入市政污水处理管网。 噪声 本项目DSA运行时不产生噪声，DSA机房内使用机械排风装置，正常运行时产生的噪声较小。 2、事故工况： DSA在事故工况下的污染因子和污染途径与正常工况下基本相同，主要为X射线对辐射工作人员及周围公众造成外照射。发生事故的主要原因有： 当控制设备出现故障或工作人员操作失误，装置出束过大，病人可能接受额外照射；设备进行维修时，若发生意外出束，可导致维修人员受到不必要的照射；设备正常运行时，无关人员闯入机房，导致误照射。

# 表10 辐射安全与防护

1 项目安全设施 1.1 项目工作场所布局及分区 本项目拟建的3间DSA机房分别为医技楼1#住院楼一层放射科DSA1室和DSA2室以及四层复合手术室，为了便于加强管理，切实做好辐射安全防护工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的要求应将辐射工作场所划分控制区和监督区。结合本项目核技术利用的特点，医院拟将DSA机房划为控制区，机房四周及顶棚上方和地板下方的相邻房间等区域划分监督区。 控制区：以防护门和机房墙体为界，机房内确定为控制区，在控制区的进出口及适当位置处设置醒目的电离辐射警告标志，在防护门上设工作状态指示灯且门灯能有效连锁，在机房内安装急停按钮。制定放射安全防护管理制度，严格限制无关人员进出控制区，在正常工作过程中，区内不得有无关人员进入。 监督区：对于一层放射科两间DSA机房周围，包括控制室、洁物库房、导管库房、设备间、病人准备间、患者走廊、二层检验科档案室1、二层检验科分子实验室3和分子实验室4、负一层地下车库；对于复合手术室周围，包括清洁区走廊、污物通道、操作间、污物走廊、体外循环间、刷手台、五层空调设备层、三层家属等候区；对监督区不采取专门防护手段安全措施，但要定期检测其辐射剂量率。在正常工作过程中，区内不得有无关人员滞留。 本项目两区划分及场所布局见图10-1和图10-2，其中红色线表示控制区边界，黄色线表示监督区边界。本项目分区符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》的规定，将辐射工作区域进行分区，同时对控制区和监督区采取相应的措施，可以有效避免人员误闯入而造成的误照。

图10-1 DSA1室和DSA2室平面布局及分区图 图10-2 复合手术室平面布局及分区图 1.2 工作场所辐射防护屏蔽设计 根据医院提供的机房设计说明（见附件15），机房屏蔽设计参数见表10-1： 表10-1 屏蔽设计参数 机房 DSA1室和DSA2室 设计尺寸 有效使用面积：8.3×7.9=65.6m2 屏蔽设计 四面墙体：24cm实心粘土砖+3mmPb厚防辐射涂料，约5mm铅当量 地板：200mm混凝土+4.0mmPb厚防辐射涂料，约6.5mm铅当量 顶棚：160mm混凝土+3.0mmPb厚防辐射铅板，约5mm铅当量 防护门（3扇）： 3.0mm铅当量 观察窗：4mm铅当量 备注 两间机房毗邻设置，面积与防护参数一致 机房 复合手术室室 设计尺寸 有效使用面积：9.7×5.8=56.3m2 屏蔽设计 四面墙体：24cm实心粘土砖+2cm硫酸钡水泥，约2.8mm铅当量 地板：20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mm铅当量 顶棚：20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mm铅当量 防护门（3扇）：不锈钢框架+4.0mm铅当量 观察窗：3cm铅玻璃，约3mm铅当量 1.3 辐射安全与防护设施 本项目设有相应的辐射安全装置和保护措施，主要有： ⑴ 控制室处设置观察窗，工作人员通过观察窗观察机房内患者状态。 ⑵ 在患者通道防护门上拟安装工作状态指示灯且与门联锁。 ⑶ 机房防护门设置闭门装置，且张贴符合规范的电离辐射警告标志。 1.4 个人防护 ⑴ 项目辐射工作人员在参与辐射工作前必须参加辐射安全与防护培训并考核合格取得证书。 ⑵ 医院已为从事介入工作的医生配备双个人剂量计。DSA项目介入医生在铅围裙外面衣领上和铅衣内侧各佩带一个剂量计，以估算人体未被屏蔽部分的剂量。剂量计要求明显标记区分内外，防止剂量计带反，每季度定期（一般为30天，最长不应超过3个月送检一次）对剂量计送检，建立个人剂量健康档案。 ⑶ 机房配备一系列防护用品，具体见表10-2。 表10-2 项目配备的防护用品与设施 拟配备的防护用品与设施 铅当量要求（mmPb） 数量（件） 防护对象 铅防护衣 成人≥0.25；儿童为0.5 2 受检者 铅橡胶颈套 成人≥0.25；儿童为0.5 2 受检者 铅橡胶帽子 成人≥0.25；儿童为0.5 2 受检者 铅防护衣 0.35 7 工作人员 铅橡胶颈套 0.35 7 工作人员 铅橡胶帽子 0.35 7 工作人员 铅眼镜 0.35 2 工作人员 铅悬挂防护屏 ≥0.5 2 工作人员 床侧防护帘 ≥0.5 2 工作人员 移动铅防护屏风 ≥0.5 2 工作人员 1.5 管理措施 已成立了放射防护管理委员会、规定委员会的职责，制定了《放射工作人员剂量监测制度》、《放射工作人员健康体检制度》、《放射工作人员培训制度》、《监测制度》、《放射性同位素使用登记制度》、《核医学科放射防护管理规定》、《介入治疗管理制度》、《导管室安全管理制度》、《档案管理制度》、《放射检查须知》、《影像质量保证方案》等（部分管理制度见附件10），并制定了《放射意外事故及防护应急预案》（附件7）。医院目前制定的制度基本满足《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中的有关防护要求，但尚存在一些问题和需进一步明确的内容，医院放射防护管理委员会应牵头对医院现有的辐射安全与防护相关制度进行系统修订（修订建议见表1-4），提高制度的可操作性，做到所有辐射工作都有章可循，有制度保障。 2 事故预防措施 医务人员必须严格按照操作程序进行，防止事故照射的发生，避免工作人员和公众接受不必要的辐射照射，工作人员每次上班时首先要检查防护措施是否正常，若存在安全隐患，应立即修理，恢复正常。按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条和原国家环境保护总局环发[2006]145号文件的规定，发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，涉及人为故意破坏的还应向公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。

# 表11 环境影响分析

1 建设阶段对环境的影响 本项目拟建的3间DSA机房分别为医技楼1#住院楼一层放射科DSA1室和DSA2室以及四层复合手术室，其中一层放射科两间DSA机房没有进行防护施工，复合手术室因疫情需要，已完成辐射防护施工，并安装了设备底座，因此需考虑一层放射科两间DSA机房辐射防护施工时产生的影响。本项目施工过程中涉及到机房的防护装修和设备的安装，工程量很小，工艺简单。施工期院方须采取以下措施： （1）由于项目是在医技楼1#住院楼进行修建装修和设备安装，对施工时间、时段、施工进度需进行系统安排及精心规划，建设期间同时保证医院其他工作单元正常运营； （2）施工人员生活污水依托医院现有污水处系统预处理后进入市政管网； （3）施工过程中产生的固体废弃物（例如废材料、废纸张、废包装材料及塑料薄膜等），每天由院方统一进行处理运送至垃圾处理站，日产日清； （4）合理控制施工作业时间段，严禁夜间施工，减少噪声对体检中心内人员及周边环境的影响。 采取以上措施后，施工期对环境的影响是可以接受的。因此此次评价不再对建设阶段进行详细的环境影响分析。 运行阶段对环境的影响 2.1 非辐射环境影响分析 ⑴ 废气 DSA在开机时发出的X射线电离空气会产生很少量臭氧和氮氧化物，机房内门诊医技楼建设时设置统一新风系统进行通风换气、通风口安装在机房顶棚，而且产生的臭氧排放到空气在两个小时内会自动分解，所以产生的废气对环境几乎没有影响。上述措施符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。 ⑵ 噪声 本项目DSA运行时不产生噪声，DSA1室和DSA2室内使用机械排风装置（机械排风机，非风机），复合手术室采用新风系统，正常运行时产生的噪声较小。 ⑶ 固废 本项目新增医疗废物主要包括病人手术的废物、被血液或人体体液污染的废医疗材料以及其它废弃锋利物，包括废针头、废皮下注射针等。数量不多，种类与医院现行产生的医疗废物基本相同。 本项目DSA年诊疗病人数预计约1000人次，医护人员为7人。医护人员按每人每日产生生活垃圾0.5kg，病人按每人次的生活垃圾及医疗垃圾1.5kg计，按日最大手术量5人次计算，则本项目产生生活垃圾和医疗垃圾总量为11.0kg每日。 安庆市第一人民医院须按照有关规定每日对产生的各种医疗废物进行规范处理（毁形、消毒等），分类包装、存放，防止所盛装的废物泄露（渗漏）至包装物外，安排专人每日将所产生的医疗废物集中到所设置的医废暂存区（将在住院大楼东北侧空地建成医疗废物暂存间一座），并按类别投入周转箱内，由有资质的危废处理单位提供运输车辆，按照医院确定的内部医疗废物运送时间、路线每日收运并无害化处置。医院内部须各处设置生活垃圾分类收集桶，每日收集后由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场填埋处理。因此，本项目新增少量医疗废物及生活垃圾、办公垃圾依托医院将建成的收储运系统是完全可行的。 ⑷ 废水 本项目介入手术患者主要来自住院病人，不新增床位，新增的少量医疗废水及一般生活污水依托医院现有处理设施及排放口，与现状处理水质基本相同，不新增排放污染因子，依托污水处理设施执行的排放标准不变。 根据医院提供资料，本项目DSA年诊疗病人数约为1000人次，医护人员为7人，不改变医院现有床位数量，产生的废水主要为医护人员和病人产生的少量生活废水。生活用水医护人员按每人每天150L/d、病人按每人每天50L/d，日最大手术量5人次计算，则用水量为1.3t/d，排污系数按0.9计，则生活废水产生量约为1.08t/d。医疗用水按每人每天2L/d，日最大手术量5人次计算，则用水量0.01t/d，排污系数按0.9计，则医疗废水产生量为0.0009t/d。本项目新增废水水量极少。 本项目产生废水依托医院现有污水处理设施是可行的。

2.2 辐射环境影响分析 ⑴ 机房屏蔽措施评价 本项目机房采用建议辐射防护最优化原则调整后的辐射防护屏蔽设计参数与标准对比见表11-1： 表11-1 机房屏蔽设计参数分析表 机房 屏蔽方案 标准 要求 是否满足要求 DSA 2室 四面墙体：24cm实心粘土砖+2cm硫酸钡水泥，约2.8mmPb ≥2mmPb 满足 地板：20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mmPb ≥2mmPb 满足 顶棚：20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mmPb ≥2mmPb 满足 防护门（3扇）：不锈钢框架+4.0mmPb ≥2mmPb 满足 观察窗：3cm铅玻璃，约3mmPb ≥2mmPb 满足 复合手术室室 四面墙体：24cm实心粘土砖+2cm硫酸钡水泥，约2.8mmPb ≥2mmPb 满足 地板：20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mmPb ≥2mmPb 满足 顶棚：20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mmPb ≥2mmPb 满足 防护门（4扇）：不锈钢框架+4.0mmPb ≥2mmPb 满足 观察窗：3cm铅玻璃，约3mmPb ≥2mmPb 满足 附注：1、四面墙体附加屏蔽高度至顶棚； 2、预计临床使用时有用线束方向为上； 3、根据院方提供的资料，硫酸钡水泥的密度不低于3.3g/cm3， 每厘米硫酸钡水泥的等效铅当量为0.5mmPb。 据表11-2可知，本项目机房的屏蔽防护均能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）中介入X射线机机房的相关要求。 在投入使用前，医院还应在控制室适当位置张贴岗位职责和操作规程，机房防护门外应张贴电离辐射警告标志，并设置醒目的工作状态指示灯，指示灯和与机房相通的门应能有效联动。医院还应为开展介入治疗的医务人员配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜等、为患者和受检者配备相应的防护用品及铅悬挂防护屏等辅助防护设施。以上屏蔽措施能够有效降低机房内辐射工作人员的吸收剂量，起到屏蔽防护效果。 ⑵ 机房外辐射环境影响分析 为了进一步评价机房的辐射防护效果，选用与本项目屏蔽设计相当的合肥市第

二人民医院广德路院区DSA机房进行类比分析，详见表11-2。本项目一层两间DSA机房面积分别约65.6m2，复合手术室约56.3m2，因此选取复合手术室与合肥市第二人民医院广德路院区DSA机房进行类比分析。 表11-2 类比条件对照一览表 类比因子 安庆市第一人民医院 复合手术室 合肥市第二人民医院 广德路院区DSA机房 设备信息 125kV，1250mA 125kV，1250mA 型号 Artis phenol Innova 3100-IQ 机房面积 56.3m2 50.8 m2 四面墙 24cm实心粘土砖+2cm硫酸钡水泥，约2.8mmPb 3cmBaSO4水泥砂浆+24cm实心粘土砖，约4mmPb 地板 20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mmPb 12cm混凝土+3cmBaSO4水泥砂浆，约3.5mmPb 顶棚 20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mmPb 12cm混凝土+3cmBaSO4水泥砂浆，约3.5mmPb 防护门 不锈钢框架+4.0mmPb 3mmPb 观察窗 3cm铅玻璃，约3mmPb 3mmPb 从类比条件对照分析可知：本项目拟购DSA设备参数与类比对象相近，机房四周墙体屏蔽措施与类比项目DSA机房相当；本项目房间的空间与类比项目相当，所以本项目与类比项目具有一定的可比性。 类比监测结果引用合肥市第二人民医院验收监测报告中关于DSA监测数据，验收监测期间，DSA按照正常工作时设定，即管电压78kV、管电流674mA，出束方向向上，验收监测结果见表11-3和表11-4，验收监测报告详见附件16。 图11-1 广德路院区介入科DSA机房防护检测点位分布图 表11-3 介入科DSA机房外周围剂量当量率检测结果 点位 序号 测量点位描述 测量结果 （μSv/h） 标准要求 评价 1-9 观察窗外30cm 0.12-0.15 ≤2.5μSv/h 合格 10 操作位 0.13 合格 11 线缆孔 0.13 合格 12-20 医生通道防护门外30cm 0.14-0.16 合格 21-29 患者通道防护门外30cm 0.15-0.18 合格 30-38 机房南侧墙外30cm 0.13-0.15 合格 39-47 机房西侧墙外30cm 0.14-0.16 合格 47-56 机房东侧墙外30cm 0.13-0.16 合格 57 机房地板下方（收费处）距地1.7m 0.12-0.14 合格 58 机房顶棚上方（手术室）楼上距地1m 0.14-0.15 合格 59 本底 0.12-0.13 / / 注：1. 检测工况：78kV，674mA； 散射模体（水模）尺寸为300mm×300mm×200mm； 3. 测量值未扣除本底。 表11-4 介入科DSA术者位剂量当量率检测结果 点位 序号 测量点位描述 测量结果 （μSv/h） 标准要求 评价 第 一 术 者 位 足部（距地20cm） 120.1-142.5 ≤400μSv/h 合格 下肢（距地80cm） 154.8-172.5 合格 腹部（距地105cm） 172.5-186.4 合格 胸部（距地125cm） 204.2-228.7 合格 头部（距地155cm） 186.4-205.7 合格 第 二 术 者 位 足部（距地20cm） 105.2-130.3 合格 下肢（距地80cm） 128.7-135.6 合格 腹部（距地105cm） 145.2-160.3 合格 胸部（距地125cm） 172.1-176.8 合格 头部（距地155cm） 176.5-190.9 合格 由监测结果可知，合肥市第二人民医院广德路院区DSA在正常工作状态下，机房周围辐射剂量率在0.12～0.18µSv/h范围内，能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）的要求。根据类比监测结果可以预测该项目DSA投运后，机房外辐射剂量率能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）的要求。 3 辐射工作人员和公众年有效剂量评价 3.1 辐射工作人员年有效剂量评价 本项目辐射工作人员包括机房的医生与护士以及手术室外的操作人员，根据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）规定，介入手术透视区工作人员位置空气比释动能率最大限值为400μSv/h，以此值对介入手术医生所受年有效剂量进行保守估算。该项目介入科人员配备情况见表11-5。 表11-5 项目人员名单及职务情况 序号 姓名 所在科室 工作岗位 岗位职责 备注 1 倪永丰 脑外科 手术医生 脑血管介入医师 第一术者 2 彭杰成 心内科 手术医生 心血管介入医师 第一术者 3 金 涛 放射科 手术医生 介入医师 第一术者 4 王海燕 机房 护士 手术准备 / 5 许允 放射科 手术医生 介入医师 第一术者 续表11-5 项目人员名单及职务情况 序号 姓名 所在科室 工作岗位 岗位职责 备注 6 娄大庆 放射科 手术医生 介入医师 第一术者 7 蒋宝琴 机房 护士 手术准备 / 本项目辐射工作人员分为手术医生和一般辐射工作人员，分别进行剂量估算。 ⑴介入医生：经与医院核实，本项目DSA的年手术量预计约为1000台/年，医院辐射工作人员的年手术量最大的约为200台/年，单次手术累计出束时间平均为15min，则年出束时间约为3000min。依据《职业性外照射个人监测规范》GBZ 128-2019，辐射工作人员年有效剂量由11-1式进行估算： E =αHu+βHơ （11-1） 式中：E —— 有效剂量E中的外照射分量，单位mSv； α —— 系数，有甲状腺屏蔽时，取0.79，无屏蔽时，取0.84； Hu —— 铅围裙佩戴的个人剂量计测得的Hp(10)，单位mSv； β —— 系数，有甲状腺屏蔽时，取0.051，无屏蔽时，取0.100； Hơ —— 铅围裙外锁骨对应的领口位置佩戴的个人剂量计测得的Hp(10) 单位mSv。 依据《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）附录D：对给定的铅厚度，依据NCRP147号报告中给出的不同管电压X射线辐射在铅中衰减的α、β、γ 拟合值按式（11-2）计算辐射透射因子B： （11-2） 式中：B —— 给定铅厚度的屏蔽透射因子； X —— 铅厚度； α —— 铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数； β —— 铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数； γ —— 铅对不同管电压X射线辐射衰减的有关的拟合参数。 本项目DSA工作人员拟配备0.35mm铅当量铅衣铅裙等（密度为11.34t/m3），其等效铅当量为0.35mm；125kV散射情况下，铅的α=2.233，β=7.888，γ=0.7295，带入11-2式中计算得出B=0.1279，即经铅衣屏蔽后的剂量率为未屏蔽剂量率的0.1279倍。 依据GBZ 130-2013标准，当铅围裙外空气比释动能率保守估算取400μGy/h时，铅围裙内空气比释动能率为400μGy/h×0.1279=51.2μGy/h，带入11-1式中计算得出年有效剂量E=3.04mSv/a。 可推断出本项目DSA机房内的辐射工作人员年有效剂量能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员的有效剂量限值要求以及本项目管理目标限值要求：职业人员年有效剂量不超过10mSv。 由于本项目介入治疗手术过程中辐射工作人员的受照剂量受多种不确定因素的影响，工作人员的受照射情况复杂多变难以准确估算其年有效剂量。因此上述理论估算结果只能大致反映出工作人员受辐射照射程度。本项目参与介入手术的医务人员在手术过程中均应佩戴个人剂量计。医院应根据个人剂量检测结果及时对工作人员工作岗位进行调整，确保其年有效剂量满足本项目的目标管理值要求。 ⑵ 一般辐射工作人员：本项目DSA的屏蔽设计能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中介入X射线机机房的屏蔽防护铅当量为2mm的要求。根据类根据类比项目合肥市第二人民医院广德路院区DSA外瞬时剂量值0.13~0.16µSv/h，采用最大值0.16µSv/h对一般辐射工作人员所受年有效剂量进行保守估算。根据医院计划，DSA年手术台数约1000台，单台手术累计曝光按15min计算，居留因子取1，则一般辐射工作人员年最大有效剂量估算为： 0.18×1000×15/60×10-3×1=0.040mSv，能满足剂量管理限值5mSv的要求。 3.2 公众年有效剂量评价 本项目机房的屏蔽设计能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）中介入X射线机机房的屏蔽防护铅当量为2mm的要求。根据类比项目合肥市第二人民医院广德路院区DSA外瞬时剂量值0.13～0.18µSv/h，采用最大值0.18µSv/h对公众人员所受年有效剂量进行保守估算，该项目公众居留因子取1/4进行估算，则机房外周围公众人员所受年有效剂量为： 0.18×1000×15/60×1/4×10-3=0.011mSv 满足项目剂量管理限值0.25mSv的要求及《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于公众人员剂量限值（1mSv）的要求。

3.3 介入治疗其他注意事项 介入放射需要长时间的透视和大量的摄片，对病人和医务人员来说辐射剂量较高，因此在评估介入的效应和操作时，其辐射损伤必须要加以考虑。由于需要医务人员在机房内，X线球管工作时产生的散射线对医务人员有较大影响，为此医院为工作人员铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜等防护用品。 医院除应加强对从事介入手术医务工作人员的个人剂量管理工作，确保每名医生年有效剂量不超过10mSv的目标管理限值，还应在以下方面加强对介入放射的防护工作： ⑴ 操作中减少透视时间和次数可以显著降低工作人员的辐射剂量，介入人员在操作时应尽量远离检查床。 ⑵ 一般说来，降低病人的剂量的措施可以同时降低工作人员的辐射剂量，应加强对介入人员的培训，包括放射防护的培训，参与介入的人员应技术熟练，以减少病人和介入人员的剂量。 ⑶ 所有在介入放射手术室内的工作人员都应开展个人剂量监测，医院应结合工作人员个人剂量监测的数据采取措施，尽量减少工作人员的受照剂量。 ⑷ 设备必须符合国际或者国家标准，满足各种特殊操作的要求，其性能必须与操作性质相符合；应该常规调节到满足低剂量的有效范围内，尽可能提高图像质量。 ⑸ 加强DSA设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其它相关设备应该定期进行检测。 ⑹ 从事手术操作的临床医生防护服的铅当量不应低于0.35mm；其他的防护用品的铅当量不应低于0.25mm（手套除外）。 ⑺ 介入人员应该结合设备的特点，了解一些降低剂量的方法，加强DSA设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其它相关设备应该定期进行检测。 ⑻ 对于工作中穿戴铅围裙的场合（如医院放射科），通常应根据佩带在围裙里面躯干上的剂量计估算工作人员的实际有效剂量。当受照剂量可能超过调查水平时（如介入放射学操作），则还需在围裙外面衣领上另外佩带一个剂量计，以估算人体未被屏蔽部分的剂量； 当开展质量保证活动发放质量控制的个人剂量计时，放射工作人员应按要求将其与常规监测的个人剂量计同时佩带在同一部位。 ⑼ 介入放射学工作人员个人剂量监测值当年累积达到10mSv或超过时，该年度剩余时间内不得从事介入放射学工作。 4 产业政策符合性分析 介入治疗全程在影像设备的引导和监视下进行，能够准确地直接到达病变局部，同时又没有大的创伤，因此具有准确、安全、高效、适应症广、并发症少等优点，现已成为一些疾病的首选治疗方法。本项目属于《国家产业机构调整指导目录（2011年本）（2019年修订）》中“鼓励类”第十三项“医药”中第6条“数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”，本项目建设符合国家产业政策。 5 “三线一单”控制要求相符性分析 （1）生态红线 本项目位于安庆市宜秀区宜秀大道与集贤北路交叉口处（龙山院区），与安庆市生态保护红线最近（安庆市一水厂水源地：长江取水口）直线距离约12km，不在安庆市生态保护红线范围内。 环境质量底线 根据安庆市2020年2月《环境质量月报》，安庆市空气质量优良率为96.6%，空气质量优11天、良17天，轻度污染及以上污染级别1天；2月份监测水体16个，其中1类水体1个，2类水体8个，3类水体5个，4类水体1个，5类水体1个。故本项目符合环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目运行中会消耗一定量的电源、水源等资源，施工期仅使用少量的装饰材料，均取自当地，不存在资源过度使用的情况，符合资源利用上限要求。 环境准入负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行），该项目属于国家鼓励类的全科医疗服务项目，符合国家产业政策。 因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 6 选址可行性分析 本项目拟建的3间DSA机房分别为医技楼1#住院楼一层放射科DSA1室和DSA2室以及四层复合手术室，其中DSA1室和DSA2室毗邻设置，共用机房东侧的控制室、洁物库房和二次换鞋室，两间机房的西侧为患者走廊，DSA1室北侧为病人准备间、设备间、导管库房、南侧为DSA2室，DSA2室南侧为病人准备间、设备间、导管库房，两间机房楼下为地下车库，机房楼上为检验科，其中DSA1室楼上为档案室1，DSA2室楼上为分子实验室3和分子实验室4；复合手术室东侧为操作间、污染通道，南侧为污物走廊，西侧为刷手台、体外循环间，北侧为洁净走廊，机房楼下为家属等候区，机房楼上为空调设备间。 为保护该项目周边其他科室工作人员和公众，对机房加强了防护，通过类比分析及理论预测，本项目周围公众年有效剂量满足项目管理限值0.25mSv的要求，符合《电离辐射防护与辐射源安全几本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求，因此本项目选址可行。 7 实践正当性分析 核技术在医学上的应用在我国是一门成熟的技术，它在医学诊断、治疗方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。安庆市第一人民医院建设项目符合所在地区医疗服务需要。因此，该项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中“实践正当性”的要求。 8 代价利益分析 数字血管造影（DSA）是计算机与常规血管造影相结合的一种检查方法，是集电视技术、影响增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科技手段于一体的系统。DSA主要采用时间减影法，即将造影剂未达到欲检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。 数字血管造影（DSA）技术是先进的医疗诊断技术，安庆市第一人民医院开展数字血管造影（DSA）工作是医院自身医疗技术的提升，也是造福安庆市人民群众的福利工程，同时还辐射安庆市下辖乡镇。因此，项目开展后实际收益利益大于代价。 9 事故影响分析 9.1 潜在事故分析 本项目DSA只有在开机曝光时才产生X射线，因此，主要存在以下两种事故工况： ⑴ DSA操作人员违反放射操作规程或误操作，造成意外照射。 ⑵ 操作时其他无关人员滞留机房内，受到照射。 9.2 异常事件防范措施 ⑴ 建立DSA操作技术规程和事故应急处理预案。辐射安全管理小组定期检查安全规章和制度落实情况，发现问题及时纠正。 ⑵ 加强工作人员专业和技能培训，按要求持证上岗，提高熟练程度，严守操作规程。 ⑶ 辐射事故发生时，工作人员应第一时间关停射线装置的高电压，停止射线装置的出束，然后启动应急预案，并立即向单位领导汇报，并控制现场区域，防止无关人员进入。 ⑷ 发生辐射事故后的2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，及时送医院检查和治疗，还应同时向当地卫生行政部门报告。

# 表12 辐射安全管理

1 辐射安全与环境保护管理机构的设置 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规要求，生产、销售、使用II类射线装置的单位应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。 医院按规定已成立了放射防护管理委员会（附件7），负责全院辐射安全与环境保护管理领导工作，指导和督促从事放射诊断活动的科室和人员做好辐射安全和放射防护工作。其成员组成如下： 主任委员：高金华 副主任委员：杨灿华、沈振、毕满华 委 员：储茂广、胡燚、杨晓春、潘迎春、孙荣亮、汪莉华、陈义胜、郑明、江谋应、潘家发、程南生、江庆、严卫国、王金林、余嘉文 办公室设在器械科、辐射安全负责人：刘军。 根据医院提供的资料可知，医院已有85名工作人员于2019年9月参加了在安庆举办的辐射安全与防护知识培训班的学习，全部考核合格并取得了合格证书。 医院对于已有的辐射工作人员（不包括本项目人员）均建立个人剂量监测档案和职业健康监护档案。 2 辐射安全管理规章制度 根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定，生产、销售和使用射线装置的单位应有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等。 医院目前已制定了一系列的辐射安全管理制度，包括《放射工作人员剂量监测制度》、《放射工作人员健康体检制度》、《放射工作人员培训制度》、《监测制度》、《放射性同位素使用登记制度》、《核医学科放射防护管理规定》、《介入治疗管理制度》、《导管室安全管理制度》、《档案管理制度》、《放射检查须知》、《影像质量保证方案》等，并制定了《放射意外事故及防护应急预案》。医院目前制定的制度基本满足《放射性同位素与射线装置安全与防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中的有关防护要求，但尚存在一些问题和需进一步明确的内容，医院放射防护管理委员会应牵头对医院现有的辐射安全与防护相关制度进行系统修订，提高制度的可操作性，做到所有辐射工作都有章可循，有制度保障。 3 关于监测计划和监测仪器 安庆市第一人民医已配备了一台辐射剂量率仪（INSPECTOR ALERT IA-V2），制定了环境辐射监测方案及放射工作场所防护监测制度，但相应监测方案及监测制度不够完善，医院应完善相应监测方案及监测制度，监测场所应包含现有全部核技术应用项目及新增项目工作场所，明确相应监测点位、监测项目和频次，按监测方案对核技术应用场所及周围辐射水平进行监测，同时做好记录分析工作。评价单位建议的医院内部日常监测计划见表12-1。 安庆市第一人民医院还应委托具有相应资质能力的单位对辐射工作人员个人剂量进行监测，并做好个人剂量档案管理工作。对于个人剂量异常情况应做到自查自纠，及时采取补救措施，自查自纠结果当事人、相关管理人员应签字、医院盖章后存档，对于个人剂量超标的情况医院还应立即向环保主管部门报告。每年医院应委托具有相应资质能力的单位对辐射工作场所及周边环境开展年度监测。 表12-1 日常监测计划 监测项目 监测场所 评价指标 监测频次 X-γ辐射剂量率 DSA等射线机房 控制室、防护门和屏蔽墙外 参考验收监测结果，不应明显升高 每年1到2次，出现异常时适当增加监测频次 个人累计剂量 工作人员 工作人员 DSA介入手术医生年有效剂量不超过10mSv，其他辐射工作人员年有效剂量不超过5mSv 最长不应超过3个月送检一次 4 关于辐射安全与防护培训 安庆市第一人民医院现有辐射工作人员均已参加辐射安全防护培训。在今后的工作中，医院应制定完善的辐射安全与防护培训计划，明确培训对象、周期和要求，并按计划组织辐射工作人员参加辐射安全与防护培训，取得培训合格证，考核不合格的不得上岗。在取得培训合格证后每四年还应组织安排一次再培训，考核不合格的不得继续从事辐射相关工作。 5 关于职业健康体检 安庆市第一人民医院制定了相应的职业健康监护和管理制度，明确了体检对象、周期和指标，并应严格落实该制度，按计划组织辐射工作人员开展岗前、岗中（每2年按排一次再体检）和离岗职业健康体检。对于体检结果出现异常需复查人员，医院应按照制度要求，及时予以安排并督促人员复查。对于最终体检结果出现异常人员，不得安排从事辐射相关工作，新进辐射工作人员须参加职业健康体检，体检合格方可上岗。 6 关于年度安全状况评估 安庆市第一人民医院应在每年1月31日前将上一年度评估报告并上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。年度评估报告应当包括辐射安全和防护设施的运行与维护情况；辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；放射性同位素进出口、转让或者送贮情况以及放射性同位素、射线装置台账；场所辐射环境监测和个人剂量监测情况及监测数据；辐射事故及应急响应情况；核技术利用项目新建、改扩建和退役情况；存在的安全隐患及其整改情况；其他有关法律、法规规定的落实情况等方面的内容。 7 辐射事故应急 为有效预防、及时控制和消除辐射事故所致的危害，加强医院辐射安全管理工 作，保障受检者以及辐射工作场所周围人员的健康安全，避免环境辐射污染，医院已制定《放射意外事故及防护应急预案》，该预案明确了以下内容：①明确了辐射应急领导小组的组织机构、组成人员和职责；②明确了事故情况下应急领导小组、医疗救治小组、后勤保障组的组成人员和具体工作；③明确了辐射事故应急准备及处理措施；④需补充完善应急联系电话，增加医院保卫部门、公安部门、卫生行政部门的急联系电话。医院目前制定的《辐射事故应急预案》实际可行，医院在今后日常工作中应严格按照制度执行并根据实际工作对其进行完善，能够满足辐射事故应急的要求。

# 表13 本项目“三同时”措施一览表

针对安庆市第一人民医院新建DSA机房项目，提出以下“三同时”验收一览表，具体详见下表13-1。 表13-1 “三同时”验收一览表 项目 “三同时”验收内容 验收要求 管理措施 管理 机构 成立了放射防护管理委员会，辐射安全负责人应取得辐射安全与防护培训合格证。 辐射安全负责人已取得培训合格证书。 管理 制度 制定了《放射工作人员剂量监测制度》、《放射工作人员健康体检制度》、《放射工作人员培训制度》、《监测制度》、《放射性同位素使用登记制度》、《核医学科放射防护管理规定》、《介入治疗管理制度》、《导管室安全管理制度》、《档案管理制度》、《放射检查须知》、《影像质量保证方案》、《放射意外事故及防护应急预案》等一系列规章制度。 根据要求制定。 机房 防护措施 DSA1室和DSA2室： 机房净面积：8.3×7.9=65.6m2 机房墙面防护：24cm实心粘土砖+2cm硫酸钡水泥，约2.8mm铅当量。 地板、顶棚：20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mmPb铅当量。 防护门：4mm铅当量。 观察窗：3mm铅当量。 复合手术室： 机房净面积：9.7×5.8=56.3m2 机房墙面防护：24cm实心粘土砖+2cm硫酸钡水泥，约2.8mm铅当量。 地板、顶棚：20cm混凝土+1cm硫酸钡水泥，约2.6mmPb铅当量。 防护门：4mm铅当量。 观察窗：3mm铅当量。 建议竣工环保验收时加强监测，若辐射剂量较高或异常，须及时采取补救措施直至复测结果达标后才能开展工作。 确保屏蔽体外30cm瞬时剂量率不超过2.5μSv/h；DSA介入手术医生年有效剂量不超过10mSv，其他辐射工作人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.25mSv。 安全措施 机房设置新风系统为动力排风装置，并保持良好通风；应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动 按要求设置。 机房外均张贴电离辐射警告标志、放射防护注意事项，安装醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示标语：射线有害，灯亮勿入。 按要求设置。 续表13-1 “三同时”验收一览表 项目 “三同时”验收内容 验收要求 安全措施 岗位职责和操作规程等工作制度在合适张贴上墙。 按要求张贴。 个人防护 辐射工作人员均应参加辐射安全与防护培训并取得证书。 辐射工作人员取得辐射安全与防护培训合格证书。 辐射工作人员均佩戴个人剂量计（介入科工作人员应佩戴内外片），开展个人剂量监测（送检周期不大于三个月）。 按要求佩戴及送检。 辐射工作人员开展岗前体检、岗中（周期不大于2年/次）及离岗职业健康体检。 按要求落实。 为工作人员、患者和受检者配置不低于0.25mm铅当量的铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜、铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等个人防护用品及辅助防护设施；应为不同年龄儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5mmPb。 按要求配置、佩戴。 配备辐射监测仪。 按要求落实。 注：以上措施必须在项目运行前落实。 表13-2 环保投资一览表 序号 环保措施 环保投资（万元） 1 机房防护 60 2 防护门、标识、警示灯 8 3 防护用品 15 4 环评及验收 20 5 通风系统 20 6 人员体检、个人剂量检测、培训 7 合计 130

# 表14 结论与建议

结论 1.1 产业政策符合性 为了适应卫生事业和医疗技术的发展，满足广大患者的就医需求，安庆市第一人民医院在医技楼1#住院楼一层放射科DSA1室和DSA2室以及四层复合手术室建设三间DSA机房，并配备三台DSA。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行），该项目属于国家鼓励类的全科医疗服务、医疗卫生服务设施建设项目，符合国家产业政策。 1.2 “三线一单”控制要求相符性分析 生态红线 本项目位于安庆市宜秀区宜秀大道与集贤北路交叉口处（龙山院区），与安庆市生态保护红线最近（安庆市一水厂水源地：长江取水口）直线距离约12km，不在安庆市生态保护红线范围内。 环境质量底线 根据安庆市2020年2月《环境质量月报》，安庆市空气质量优良率为96.6%，空气质量优11天、良17天，轻度污染及以上污染级别1天；2月份监测水体16个，其中1类水体1个，2类水体8个，3类水体5个，4类水体1个，5类水体1个。故本项目符合环境质量底线要求。 资源利用上线 本项目运行中会消耗一定量的电源、水源等资源，施工期仅使用少量的装饰材料，均取自当地，不存在资源过度使用的情况，符合资源利用上限要求。 环境准入负面清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行），该项目属于国家鼓励类的全科医疗服务项目，符合国家产业政策。 因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 1.3 实践正当性 核技术在医学上的应用在我国是一门成熟的技术，它在医学诊断、治疗方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。安庆市第一人民医院DSA应用项目符合地区医疗服务需要。因此，该项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。 1.4 从事辐射活动技术能力评价 安庆市第一人民医院已根据现有核技术应用现状成立了以行政管理人员为主任委员的放射防护管理委员会，任命了辐射安全负责人，且该名辐射安全负责人参加了辐射安全与防护知识培训并考核合格取得证书。医院制定了《放射工作人员剂量监测制度》、《放射工作人员健康体检制度》、《放射工作人员培训制度》、《监测制度》、《放射性同位素使用登记制度》、《核医学科放射防护管理规定》、《介入治疗管理制度》、《导管室安全管理制度》、《档案管理制度》、《放射检查须知》、《影像质量保证方案》、《放射意外事故及防护应急预案》等一系列规章制度。 该项目正式投入运营前，放射防护管理委员会应牵头对辐射安全相关规章制度进行系统的修订，提高制度的可操作性。对照环境保护部令第3号、环境保护部令第18号以及环评提出的要求认真落实后，安庆市第一人民医院具备从事相应核技术利用类型工作的能力。 1.5 辐射环境影响评价 安庆市第一人民医院DSA应用项目已/拟采取的辐射安全和防护措施适当，能满足标准的屏蔽防护要求。 从DSA机房屏蔽措施达标分析可知，安庆市第一人民医院DSA机房的屏蔽防护措施能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）的要求。在投入使用前，医院还应在操作间适当位置张贴岗位职责和操作规程，防护门外应张贴电离辐射警告标志，并设置醒目的工作状态指示灯，并确保工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动。机房内通风设施能够正常运行。此外，医院还应为本项目配备足够的铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜及铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等个人防护用品及辅助防护设施。 本项目在做好屏蔽、个人防护措施和安全措施的情况下，项目对辐射工作人员及周边公众产生的年有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)中对职业人员（20mSv）和公众受照（1mSv）剂量限值要求以及本项目的目标管理限值要求（介入手术医师年有效剂量不超过10mSv，其他辐射工作人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.25mSv）。 1.6 非辐射环境影响评价 （1）建设阶段 施工期产生的少量废水和固体废物均可依托医院现有的处理措施进行处理，同时由于施工期对环境产生的影响均为暂时的、可逆的，随着施工期的结束，影响即自行消除。 （2）运行阶段 本项目介入手术患者主要来自住院病人，不新增床位；项目DSA采用实时成像系统，注入的造影剂不含放射性，无废显影液和定影液产生。新增的少量医疗废水及一般生活污水依托医院现有处理设施及排放口排放是可行的。 新增少量医疗废物及生活垃圾、办公垃圾，依托现行收储运系统处理是可行的。 在DSA开机并曝光时，X射线电离空气，会产生臭氧和氮氧化物。本项目DSA曝光时间很短，臭氧和氮氧化物的产生量极少，本项目机房内通过新风系统将产生的少量废气排到室外是可行的。 本项目一层放射科两间机房拟采用的排风机、复合手术室拟采用的新风系统统运行时会产生的噪声较小，且医院通过优化设备选型、安装减震、隔声、消声等措施后，其对周围环境的影响可忽略不计。 1.7 代价利益分析 数字血管造影（DSA）是计算机与常规血管造影相结合的一种检查方法，是集电视技术、影响增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术多种科技手段于一体的系统。DSA主要采用时间减影法，即将造影剂未达到欲检部位前摄取的蒙片与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。 安庆市第一人民医院在医技楼1#住院楼建设三间DSA机房，配置三台DSA用于介入治疗，符合区域医疗服务需要，能有效提高区域医疗服务水平，核技术在医学上的应用有利于提高疾病的诊断正确率和有效治疗方案的提出，能有效减少患者疼痛和对患者损伤，总体上大大节省了医疗费用，争取了宝贵的治疗时间，该项目在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。 为保护该项目周边其他科室工作人员和公众，DSA机房将加强了屏蔽防护，从剂量预测结果可知，该项目周围公众年所受附加剂量满足项目管理限值0.25mSv的要求。因此，从代价利益分析看，该项目是正当可行的。 1.8 可行性结论 综上所述，安庆市第一人民医院DSA建设项目在落实本报告表提出的各项污染防治措施和管理措施后，进一步完善辐射安全与环境保护管理机构和各项规章制度的前提下，该单位将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和具备相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从辐射环境保护角度论证，本项目的建设和运行是可行的。 2 建议与意见 ⑴ 该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响。 ⑵ 根据医院实际情况不定期更新医院辐射安全相关制度，辐射安全负责人必须取得辐射安全与防护知识培训证书。 ⑶ 定期进行辐射工作场所的自测，发现异常及时调查、及时整改，定期查看辐射工作人员个人剂量报告，发现异常及时调查并记录调查结果，调查结果应有被调查人签字确认。 ⑷ 严格执行相关规定，个人剂量定期（一般不超过三个月）送有资质单位监测，保证个人剂量监测报告的有效性及准确性，对个人剂量超标人员应及时调查原因，年有效剂量超过管理限值的人员应及时脱离辐射工作岗位。完善辐射工作人员管理，严格落实辐射安全培训制度和职业健康体检制度，建立辐射工作人员职业健康档案。 ⑸ 尽早准备申请辐射安全许可证材料，待该环评报告审批后，及时申请辐射安全许可证，未取得辐射安全许可证相关设备不得投入使用。 ⑹ 项目投入使用三个月内完成竣工环境保护验收手续。

# 表15 审批

下一级环保部门预审意见 经办人签字 公章 年 月 日

审批意见： 经办人签字 公章 年 月 日

# Text boxes

安庆市第一人民医院

复合手术室

50m

32m

50m

DSA1室和DSA2室

DSA1室

DSA2室

DSA1室和

DSA2室上方

DSA1室和DSA2室

复合手术室

复合手术室下方

复合手术室上方

复合手术室