# 货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **采购限价（元）** |
| 1 | **超声波治疗仪** | **1台** | 85000 |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。2、质保期：整机质保期均为二**年**。（报价时须考虑此项费用）3、标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页）予以证明。 |

**二、技术参数要求**

2.1.柜式一体机，≥8寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。

★2.2.仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz。

2.3.输入功率：100VA。

2.4.额定输出功率：5W±20%。

2.5.绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。

2.6.波束类型：准直型。

2.7.波束不均匀系数：≤8.0。

★2.8.十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。

2.9.治疗时间：0-30分钟。

2.10.输出模式：≥9档脉冲模式和1档连续模式。

★2.11.仪器配有≥4个治疗探头，一个手持移动式1MHz治疗探头、一个手持移动式3MHz治疗探头和两个固定式1MHz治疗探头，

★2.12.1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。

**三、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**四、货物质量及售后服务承诺**

1.货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准

和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规

定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收

合格后算起。

**五、验收**

 中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。